MP513型实验室电导率仪

简要操作指南

- 按键操作:

ON

OFF

1.  <     > — 开关键

2.  < CAL > — 校准键，按键进入仪器校准状态。

3.  < MODE > — 功能键,按键依次显示P1, P2, P3 ┉┉。

4.  < UNIT > — 参数模式键。

(a) 在    模式时, 按键依次改变参数模式：    →     →     →

(b) 在参数设置模式，按键可选择参数修改位置。

5.  < ENTER > — 进入键，按键后仪器进入测量状态。

6.  < ▲ >和< ▼ > — 增加键和减少键。

(a) 在MTC状态时，按键增加或减少温度值。

(b) 在参数设置状态时，按键改变数字或ON/OFF状态。

7.  < M+/RM > — 储存和回显的复合键

(a) 短按（按键时间<1.5s），储存测量信息。

(b) 长按（按键时间>2s），回显测量信息，再按 < ▼ > 或 < ▲ >键，可依次查询。

(c) 在回显模式下，按< ENTER >键返回测量模式。

(d) 在回显模式下，长按< M+/RM >键5 s，内存清除，返回测量模式。

- 电导率测试:

按< CAL >

进入校准模式

按< CAL >

在1408μS/cm溶液中校准完成

水样测试

按<     >

开机

ON

OFF

说明：电导率测试不必每次都校准，一般一个月校准一次。

- 仪器参数设置一览表:

| 提示符 | 参数设置项目 | 代码 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 电极常数类型选择 |  | 0.1，1，10， |
| P2 | 温度补偿系数设置 |  | 0.00~9.99% |
| P3 | 常数校准设置 |  |  |
| P4 | 定时测量时间设置 |  | 0~99min |
| P5 | 温度单位设置 |  | ℃ ℉ |
| P6 | 日期设置 | Date | 月 日 年 |
| P7 | 时间设置 | Time | 时 分 |
| P8 | 恢复出厂设置 |  | OFF-On (关闭-设置) |

- 特别注意事项：

1. 当参数设置内容与出厂设置内容一致时， LCD右上角显示时间，当部分参数设置内容与出厂设置内容不同时， LCD右上角显示代码图标，使用时请注意。

2. 当仪器校准或显示出现不正常时，请将“恢复出厂设置”设定为“On”，使仪器恢复出厂设置状态，再重新进行校准和测试。

3. 不要在开机时拔出电源，请在仪器关机后再拔出电源适配器

上海三信仪表厂

MP513型实验室电导率仪

简要操作指南

- 按键操作:

ON

OFF

1.  <     > — 开关键

2.  < CAL > — 校准键，按键进入仪器校准状态。

3.  < MODE > — 功能键,按键依次显示P1, P2, P3 ┉┉。

4.  < UNIT > — 参数模式键。

(a) 在    模式时, 按键依次改变参数模式：    →     →     →

(b) 在参数设置模式，按键可选择参数修改位置。

5.  < ENTER > — 进入键，按键后仪器进入测量状态。

6.  < ▲ >和< ▼ > — 增加键和减少键。

(a) 在MTC状态时，按键增加或减少温度值。

(b) 在参数设置状态时，按键改变数字或ON/OFF状态。

7.  < M+/RM > — 储存和回显的复合键

(a) 短按（按键时间<1.5s），储存测量信息。

(b) 长按（按键时间>2s），回显测量信息，再按 < ▼ > 或 < ▲ >键，可依次查询。

(c) 在回显模式下，按< ENTER >键返回测量模式。

(d) 在回显模式下，长按< M+/RM >键5 s，内存清除，返回测量模式。

- 电导率测试:

按< CAL >

进入校准模式

按< CAL >

在1408μS/cm溶液中校准完成

水样测试

按<     >

开机

ON

OFF

说明：电导率测试不必每次都校准，一般一个月校准一次。

- 仪器参数设置一览表:

| 提示符 | 参数设置项目 | 代码 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 电极常数类型选择 |  | 0.1，1，10， |
| P2 | 温度补偿系数设置 |  | 0.00~9.99% |
| P3 | 常数校准设置 |  |  |
| P4 | 定时测量时间设置 |  | 0~99min |
| P5 | 温度单位设置 |  | ℃ ℉ |
| P6 | 日期设置 | Date | 月 日 年 |
| P7 | 时间设置 | Time | 时 分 |
| P8 | 恢复出厂设置 |  | OFF-On (关闭-设置) |

- 特别注意事项：

1. 当参数设置内容与出厂设置内容一致时， LCD右上角显示时间，当部分参数设置内容与出厂设置内容不同时， LCD右上角显示代码图标，使用时请注意。

2. 当仪器校准或显示出现不正常时，请将“恢复出厂设置”设定为“On”，使仪器恢复出厂设置状态，再重新进行校准和测试。

3. 不要在开机时拔出电源，请在仪器关机后再拔出电源适配器

上海三信仪表厂