YM系列Z型（智能）立式压力蒸汽灭菌器

消毒产品生产企业卫生许可证：沪卫消证字[2006]0037号

医疗器械注册证：沪食药监械（准）字2011第2570187号

产品注册标准号：YZB/沪2612-57-2010

医疗器械生产企业许可证：沪食药监械生产许 20000099号

压力容器制造资格证号：TS2231004-2016

一、概述

本产品是一款通过市场调研，为减轻操作者劳动强度，有效防止裸露金属可能造成烫伤皮肤危险而重新设计的新型结构和造型的灭菌器。

本产品采用本公司独特的径向自胀密封结构，器盖有气压弹簧杆支撑，灭菌过程实现微电脑数字化控制，因此具有操作方便、控制功能强大、性能稳定、显示清晰、移位便捷、使用安全、灭菌效果良好的特点，是各级医疗卫生单位、实验室、食品加工企业进行灭菌处理的理想设备。

本灭菌器以电加热水，在密闭环境下形成高温的饱和蒸汽，对能耐受高温蒸汽的物品（如医疗器械、敷料、器皿、培养基、溶液等）迅速潮润、加热，在规定的温度条件下，经过保温渗透，使微生物组织遭到破坏而被杀灭（包括抵抗力很强的嗜热脂肪杆菌芽孢），达到灭菌的目的。

二、主要技术条件

- 适用电源：  交流电；  电压 ：220V±10%    频率：50Hz±1Hz

- 供电设施： （1）输电电线截面不小于2.5mm2

（2）保险丝（熔断器）应在20～25A

（3）建议设施的开关选用过流断路器

- 产品最大耗用功率： 灭菌时：3kVA/30L、50L、75L  3.8kVA/100L

- 灭菌温度设置范围：室温＋5℃～126℃

- 保温时间设定范围：  1分钟至99.59小时；分钟和小时两个单位段。

- 安全控制温度： 设定温度+2℃（停止加热，声讯提示）

- 过压泄放压力：  0.17MPa（安全阀泄放）

- 储物篮配置：    1个

- 灭菌用介质（水）： 蒸馏水或纯净水

- 容器空间尺寸：   φ388×400/YM30Z  φ388×560/YM50Z

φ388×670/YM75Z  φ388×780/YM100Z

- 灭菌器工作性质： 灭菌器的工作制为连续加热的间歇性作业

- 灭菌器的防电击安全类型： 1类B型设备

- 正常使用工作环境： 环境温度：5～40℃  相对湿度：≤85%（不凝露）

大气压力：70kPa～106kPa  海拔≤2000m

设备类别：与网电源为永久性连接式设备

三、禁忌和警示

本产品不得在易燃、易爆物的混合空气环境中使用。

本产品严禁对诸如：酒精、汽油等高挥发物质进行密闭加热。

本产品的灭菌对象接触过或本身就是含有氯离子和氯根的物质，会对不锈钢产生晶间腐蚀，长期使用会使容器产生锈斑甚至裂纹。

本产品的温度设置必须在产品说明书规定的允许范围内操作，决不可超越范围提高设定温度。

灭菌物品堆放时应将提篮取出，先在底层储物桶堆放物品，网篮内的物品堆放在桶外进行。堆放物品时决不可硬塞，保持自然间隙。

灭菌器的供电电源必须符合技术条件的规定。设备必须按要求保护接地。

灭菌器的操作人员应经专门培训，考核合格者才能上岗。

灭菌器工作时，操作人员不能远离岗位。

灭菌器锁闭器盖时应按盖子表面的警示牌的要求和本说明书的规定操作，否则有可能会造成人为的不安全事故。

操作者（包括安装者）应事先仔细阅读本说明书，并按说明书的要求进行操作。

灭菌器必须在压力泄完（表压回零），同时温度降到90℃以下后才能启盖。

四、型号、结构和性能特点：

型号说明

本公司该系列产品的型号为：

YM ××  Z

用大写字母表示。Z为智能型

用数字表示设备的容积。如75即容积为75升

表示医用灭菌器

主要结构和特点

1、灭菌器由加热桶、器盖、锁紧装置、密封圈、加热管、电磁阀、安全阀、压力表、进水装置、放水装置、液位传感器、温度传感器、电脑控制板、机箱机架等主要工作零部件和控制元件等组成，承物器具为储物桶和不锈钢网篮。产品详见附示意图。（如有更改由公司解释）

2、产品器体、器盖和安全附件的设计、制造均符合GB 150《钢制压力容器》和《简单压力容器安全技术监察规程》的要求。

3、采用微电脑控制技术，触摸式按键和LED发光管、数码管，全面、动态显示设备灭菌运行情况。

4、灭菌主要参数（灭菌温度和保温时间）可在规定范围内按需设置。不变更设定参数将永久保留。一旦运行，灭菌过程自动按程序进行。

5、显示屏、按键及压力表在与人视线垂直的斜面上，令操作和观察读数、信号都十分方便、清晰。

6、灭菌器采用公司独特的浮动径向自胀式密封结构（已获国家专利证书），密封性能稳定、方法简便。灭菌器采用硅橡胶模压制成，使用寿命长。

7、灭菌器器盖通过盖顶手柄带动转销实现锁闭和开启。气压弹簧撑杆支撑使得启盖时极为省力和安全。

8、高温直接影响的区域，除了用保温材料隔热外，还用热绝缘塑料防护，能有效防止热灼伤的不安全因素。

9、通过下放汽阀可以排出腔内空气，保证腔内纯蒸汽的灭菌环境。不会因为环境空气的存在影响热传导效率，影响灭菌效果。

10、控温程序中的PID（自整定）功能，一旦选择执行，能有效地防止加热时的冲温现象，提高升温稳定性（尤其适应于经常变动不同导热系数的灭菌对象和存放量）。

11、多重安全装置。一旦某一器件意外故障，能有效地避免操作人员和设备造成伤害、损坏。

a)  器内产生微压后（＞0.027MPa国家规定的安全压力），盖子锁销不能回退，器盖则不能打开（千万不能冒险试验）。

b） 器内温度超过设定温度2℃时（正在“自整定”时除外）系统中止加热，避免继续升温升压。并有声讯（蜂鸣器和数码管）提示。

c)  器内压力超过0.17MPa时，安全阀会排汽泄压，使压力回到安全线之内，然后重新关闭阀门。

d)  器内的介质水位如果低于设计高度时，设备会停止加热，保护加热管因干烧而损坏。由“缺水”指示灯提示。

12、具有自动进水，缺水后补水的功能。

13、箱体底部有脚轮支撑，前方为万向脚轮，其中右侧一只带刹车，因此移位便捷定位方便。

五、使用方法：

- 准备工作

- 开箱

（1）开箱以后，应先收验公司随机提供的全部文件。其中有《产品使用说明书》一本；《简单压力容器监检证书》一份；《简单压力容器产品合格证》一份；《压力容器竣工图》一份；《简单压力容器使用说明书》一份；《产品质量反馈卡》一份。这些文件应妥善保管。

（2）收妥文件后，请仔细阅读《产品使用说明书》。从中您可以了解本产品的性能、特点、安装要求、操作使用方法、维护保养方法等。说明书的封底有公司详细的通信地址和电话、网址、电子邮箱等信息。操作者可以复印一份留在手头上备用。

（3）请轻轻地将灭菌器从装箱的底板上推下，并移到预先设想就位的位置，（设备放置的周围应至少留50cm的空间）踩下右前轮的刹车就位。

（4）按箱盖上警示牌的要求，转动手柄松开锁销，打开器盖。取出存放在器内的物件。（见八、包装章节）

注：设备放置位置的要求：

设备放置的周围应至少各留50cm的空间；

设备的左侧距离设备1m处，应有供水的水源接口；

设备的后侧地面或近墙根处应有一个直径不小于6cm，通向室外的引导水管的孔，以便排水排汽。

使用前应先阅读说明书，并按说明书的要求操作。

- 启盖

本产品的器盖与桶体的锁紧是通过转销实现的，因此它的锁紧和脱扣变得异常简便。器盖又有气压弹簧支撑助力，只要转销脱扣，盖子就能轻松掀起。

操作方法和要求如下：

请用左手轻轻按住盖顶，先按标记方向转动右边的手柄，到手柄止；再按标记方向转动左侧手柄，到手柄止。放松左手压力，用手扶着与器盖慢慢一起开启即可。

注意：

转动手柄也要轻轻操作。否则会损坏内部机件，带来不必要的麻烦。

当锁销脱扣后，应通过手扶着盖子一起慢慢开启盖子，不能脱扣后快速撤离扶着盖子的手，让盖子自由弹起开盖，经常这样操作会损坏弹簧杆。

以上操作仅对尚未实施灭菌工作时使用。

3、清洗

首次使用前，开盖后，应取出网篮和放在网篮里的附件，用半干的干净毛巾揩净网篮、储物桶、篮盖、器盖内侧和桶壁，以及桶底的搁板。（器盖内中心的金属小杆是温度传感器，请不要随意拉动和受力）

4、接电源

本设备为与网电源永久性连接，因设备的最大耗电功率超过3.8kW，所以用户必须在建筑上为设备专门配置一块专用的控制配电板。

配电板上应配有一个小型断路器（开关），该断路器又必须符合GB 14048.1和GB 14048.3国家标准的要求，配电板应尽量安置在设备的附近，并标有“灭菌器专用”的标记。

（1）小型断路器输入电线和输出到设备的电线应按规定接装。输电线应不小于2.5mm2的铜芯线，供电电压为220V。设备电缆棕色线接相线，蓝色线接零线。

（2）设备的保护接地线为黄绿双色线，接在接地桩头上，必须牢靠。

（3）设备不用时，必须断开配电板上的小型断路器。

注意：

- 所有接头与电线的连接必须牢靠。

- 所选择的过流保护开关的额定电流为20～25A。

- 接地线不允许接开关。

- 以上工作结束后关闭设备开关，并断开断路器。

- 配电板的安装应由专业电工按本说明书的要求实施。

5、接水源

由于设备中压力容器部分的设计规定所用介质水应是蒸馏水（至少应用纯净水）。同时，为实现设备自动加水和补水的功能，用户应为此，自行配置一个架高的储存蒸馏水的水槽（水槽可以用不锈钢板制成或市购的塑料桶改装），水槽的底部接装管道，在水槽出水管道中间安置一个管道增压泵，增压泵出口管道上加装与进水软管配套的龙头（自备），进水龙头与设备之间用随机提供的附件——进水软管连接。

在安设水槽以后，将随机附件专用水管一头接到塑料龙头上（如果使用本机附件塑料软管时，请卸掉软管上带有金属环的接头。方法：向后拉动软管的白色活动环，金属环弹出后，套入供水龙头的口部，然后松开后拉活动环的手，管口卡住龙头嘴即可），软管的另一头和设备左下后侧的进水口连接。然后，打开塑料龙头。

6、接驳出水管或出汽管

灭菌器工作时需要排放蒸汽，工作结束后又需要排放浓缩水，请用户在机箱背后指示的排水、排汽口上接驳放水、放汽管（用户自备），以便将蒸汽和水排放出室外或下水道，以免影响室内环境。

注意：

接驳的出气管或出水管应顺势向下，中间不能产生U形积水环节，以保证排汽排水畅通。

灭菌器过程排放的蒸汽释放在室内，会增大室内的湿度，高湿度的环境可能会在电脑板上形成凝露，造成人为的设备故障。

向室外排放蒸汽和浓缩水，应不能造成对环境和安全的影响。

公司建议：

由于灭菌器工作过程中或多或少会排出一定蒸汽，环境中的湿度会因季节原因，在电脑板和电气元件上产生水滴，从而造成不必要的设备故障，因此，在灭菌室设备的后上方的墙上一定要安装一个不小于400㎜的排气扇。用以抽排散发的蒸汽，保证室内空气的湿度符合使用条件，不至于因凝露而造成人为的设备故障。

7、堆放

本产品向网篮内堆放物品应在桶外进行。

首先把待灭菌的物品请予以妥善包扎。先在底层储物桶里堆放，然后放网篮中的包裹，多层堆放的包裹，请交错位置，这样有利于蒸汽的穿透从而提高灭菌效果。

储物桶和网篮里堆放的物品不要高于口面，否则有可能会影响上面网篮的叠放，也可能会影响灭菌器盖子的关闭。

对医院而言，灭菌的物品都要用布包裹起来，用以防止灭菌后的二次污染。因此灭菌后包裹布不被灭菌过程形成的蒸馏水侵湿尤其重要。

公司要求包裹物品和堆放时必须做到：

- 需要灭菌的布料本身一定要很干燥，本身含水份较多的布料，在通过蒸汽加热时，会形成更多的冷凝水，使包裹变得更湿。

- 新购置的布料，使用前应反复清洗，洗净棉纱布料内的浆料，直到手感完全柔软以后才行。严禁新购带色的布料直接灭菌。

- 包裹的大小和包扎的松紧应加以控制。过大和过紧的包裹不仅可能影响内部的灭菌效果，同时也会影响包内潮湿气体的散发而造成湿包。

- 同时参与灭菌，底部无孔的储罐和消毒罐，请放在储物桶的最下层。

- 包裹内有器械和器械盘同时灭菌的，应在器械的周围垫放吸水性强的毛巾，包裹后把放器械的盘口朝下或把盘竖着放，防止加热时产生的冷凝水积存在盘内，同时，此包应放在堆放物的下层。

- 包裹放置时应避免包裹与桶壁接触，以免沾染桶壁在加热时形成的冷凝水。

- 包裹放完以后，在提篮的上面靠近桶体后半部的地方应铺放几层吸水能力强的毛巾或布料，此时可以不用随机的篮盖。

- 一定要重视开盖的温度点和开盖方法的规定，否则会形成湿包。

以上的主要精神来自于卫生部的《医院消毒技术规范》

器皿和培养液瓶的堆放应注意叠放的玻璃表面的滑动，造成培养液流入灭菌桶内。

注意 ；

堆放物品时切不可用力挤压物品，以免造成网篮变形、损坏。同时过分挤压后将影响灭菌效果。

8、合盖

在合盖前，请检查密封圈的嵌入位置，一定要使密封圈的定位肩与器盖的外园口接平，如果发现密封圈有局部下滑，应用手推一把或用镊子尾部在密封圈的开口底部顶一下，直到复位为止；同时，每次使用前应用拧干的干净湿抹布沿着密封圈的外周和桶口密封部位的内园周擦一下，防止密封部位粘有异物后造成漏气。

合盖前还应检查篮盖的捏手不要超过桶口的表面，以免碰到盖上的温度传感器。

压下器盖，如启盖方法一样，先把右手柄按标记锁住右侧，然后再锁左侧锁销。此时盖子已经锁好，即可松手。

注意，手柄转动时一定要感觉已经到达止点（转动角度为90°），千万不能马虎，否则有能会引起危险。

（二）了解面板

下面是操作面板的示意图：

左边是一个压力表，工作时压力表指针指示器内的压力值，如果器内冷空气排尽指针指示的刻度外圈值是压力对应的参考温度值。

“温度”栏下有数码管、指示灯和轻触开关组成。

上排数码管为红色，显示的是实时器内温度，在操作二层以下菜单时，显示的是文件名。

下排数码管为绿色，显示的是设定灭菌保温值，在操作二层以下菜单时，显示的是文件名下的参数。

在上排数码管的两边各有两个指示灯。

左上方的指示灯是加热输出指示灯叫“OUT”灯，此灯为绿色，此灯亮表示温度控制电路有加热信号输出，初加热时此灯常亮，当温度接近设定温度时该灯会闪亮，加热信号间歇性输出。

左下方的指示灯是自整定信号灯，叫“AT”灯，当选择了“自整定”功能后，此灯会闪亮，该灯为黄色。

右上方的指示灯叫计时输出指示灯，用ALM1表示，当器内温度到达计时启动点时，该灯亮。该灯为红色。

右下方的指示灯叫超温报警指示灯，用ALM2表示，当测得的温度超过设定温度2℃时，该灯亮，该灯为红色。

温度栏的下部有四个操作温度内容的触摸开关，成菱形状排列。左边的叫设定/确认键，用“SET”表示。

上边的按键叫上调键，在设定操作和二层参数修改时将数字正向调整用。如果长按此键，可以进入温度控制的“自整定”状态。

下边的按键叫下调键，在设定操作和二层参数修改时将数字反向调整用。

右边的按键叫移位键，在设定操作和二层参数修改时移动可修改数位用。以上四个操作键的作用见下（三）操作章节中。

在温度栏的左边是“时间”栏，时间栏同样由数码管、指示灯和微动开关组成。

上排数码管为红色，显示的是计时累计时间，在操作二层以下菜单时，显示的是文件名。计时结束时“END”显示。

下排数码管为绿色，显示的是设定保温时间值，在操作二层以下菜单时，显示的是文件名下的参数。

在上排数码管的两边各有两个指示灯。

左上方的指示灯是计时开始指示灯叫“BEG”灯，此灯亮表示开始计时如果此时的温度波动超过了计时点，该灯会灭。

左下方的指示灯是计时结束信号灯，叫“OVE”灯，当累计时间达到设定时间，此灯会闪亮。

右上方的指示灯叫小时单位指示灯，用“HUO”表示，当选择计时单位选为小时后，该灯亮。该灯为红色。

右下方的指示灯叫分钟单位指示灯，用“MIN”表示，当选择计时单位为分钟后，该灯亮，该灯为红色。

温度栏的下部也有四个操作温度内容的触摸开关，成菱形装排列。左边的叫设定/确认键，用“SET”表示。

上边的按键叫修正键，在设定操作和二层参数修改时通过按动按钮，将数字正向调整用。

下边的按键叫移位键，在设定操作时移动可修改数位数值用。

右边的按键叫清零键，用“RET”表示，在已经开始计时后，若要重新从零开始计时，按该键可以清除已经累计的时间，计时将从零开始。

以上四个操作键的作用见下（三）操作章节中。

左边一列四个指示灯最上面的是电源指示灯，当运行开关打开后，此灯亮，此灯为绿色；第二个指示灯叫加热指示灯，当加热管处得电后该灯亮，表示加热管已经工作（电压正常、加热管完好），此灯为黄色；第三个灯叫水位检测灯，当桶内的液位低于设计最高水位时，此灯闪亮，仅表示在检测水位，灯为白色；第四个是缺水指示灯，当桶内的水位低于设计最低水位后，该灯也会闪亮，可以作为断水报警灯，为红色。

（三） 操作

| 图示： | 操作说明： |
| --- | --- |
| 1、送电 | 推上配电板电源开关，使设备得电。 设备得电后，控制板上的指示灯和数码管都会短时间的闪亮，几秒钟后就停止闪动，显示稳定。 |
| 2、设置时间 | 设定本次工作的时间： ⑴、首先检查当前设定时间的单位是“分钟”还是“小时”，若时间仪表栏中“HOU”灯亮那么时间单位为小时；如果“MIN”灯亮则时间单位是分钟。更改时间单位的方法： a、按住设定键“SET”5秒后放手，设定值显示屏（绿色）此时显示时间单位代号“1”或“0”。“1”表示时间单位为小时；“0”表示时间单位为分钟。可用“△”键修改计时单位。按动“△”可以使显示屏的代号在“1”和“0”之间转换。一般选“0”，时间单位为分钟。仪表可设定计时99.99分钟，通常的灭菌时间都能满足。 b、修改后再按一下“SET”后松手，确认修改。1分钟后，选定的计时单位指示灯应亮。表示修改完成。 ⑵、设定计时时间值： a、点按“SET”键，设定值显示屏中所显数字是当前设定的工作时间。如果要修改保温时间，可以通过“△”上调键和“＜”移位键进行。按动上调键，闪动的数字递增向上跳动；按动移位键，闪动的数字会由右向左移动。正在闪动的数字是可以被修改的数字。按照被消毒的对象设定需要的时间。小数点前两位数字是主要设定数。 b、设定完毕，再一次点按“SET”键一次予以确认。 |
| 3、设置温度 | 设定本次控制的温度： 温度控制区域栏中上排数码屏为实测温度显示，下排数码屏为设定温度值。不同的灭菌对象有它所需要的不同温度，所以应根据灭菌对象设定灭菌温度。使用数码屏下面的“SET”、“△”、“▽”、“ ”键可以进行设定。 ⑴、点按“SET”设定键，设定屏的末位数会闪动；点按“△”、“▽”键，闪动的数字会递增向上或递减向下变动数字，如果按住上调键或下调键不放，递增或递减变动会增快；点按“ ”移位键可以改变闪动的数位。与时间仪表一样正在闪动的数字是可以被修改的数字。 ⑵、修改好设定温度值后，点按“SET”键一次予以确认。设定数码屏保留设定的数值。 |
| 设置结束后，拨动控制板右侧的运行开关到“开始”的位置（开关“┃”符号在下）。设备就开始自动加水了，当面板上的“水位”和“补水”指示灯，由闪动状态变为熄灭时，表示水位已经到达预定高度。同时开始加热。此时控制板上的“加热”黄灯亮。在加热过程中水位检测灯会由灭变为闪亮，这时水位已经离开最高点，信号表示水位检测正在进行。 本产品，为了提高控温的精度（加快控温速度）减少保温时的漂移性，增加了“自整定”功能。 当您改变了影响灭菌条件的因素：数量的骤变、灭菌的温度、灭菌的对象等，请使用“自整定”功能，该功能能有效提高灭菌效率和质量。 操作方法：当温度升到距离设定温度还有20℃时，长按温度区域的“△”按钮（约四秒），温度显示屏左边下方的“AT”指示灯（黄色）闪亮后松手。计算机进入自动修整“P、I、D”微机运算值的状态。在“自整定”的整个过程中“AT”灯一直闪亮，温度在设定值几次上下后，“AT”灯灭，则“自整定”工作结束。 在“自整定”时，即使超温2℃，设备也不会关闭加热电源，也不会报警。 在“自整定”时，测定温度即使到达设定温度-0.5℃时亦不会计时，以上两项当“自整定”结束后恢复到正常控制状态。 |  |
| 4、加热过程 | 1）加热开始后，应立即打开下放汽阀，排出桶内的冷空气。观察排汽口，直到有较急蒸汽排出，然后收小放气阀的气门，使下放气阀微微打开一点。灭菌过程微微打开一点下放气阀，有利于提高灭菌效果。 前期排汽的操作一定要有专人看管，适时开、关下放汽阀。 |
|  | 2）计时： （a）当温度到达距离设定温度-0.5℃时，设备开始自动记录保温时间。 （b）时间仪表上排计时数码屏由末位开始翻动，用顺计时的方法，累计记录保温时间。计时数码屏左上角“BEG”指示灯和温度数码屏右上角“ALM1”指示灯亮。 如果因什么原因，需要重新计时，请按“RST”清零按钮，原来已经记录的时间取消，计时从零开始。 （c）累计记录的时间到达设定的时间值时，计时数码屏显示“END”，指示灯“BEG”灭，而“OVE”亮。同时有蜂鸣器提示。 用户根据灭菌对象的实际需要，可以通过打开放水阀或下放气阀实现降温、降压或自然冷却实现降压。直到压力表指针回到“0”。 |
| 5、泄压、降温、开盖 灭菌保温时间到达以后，应关闭电源，打开放气阀排放压力蒸汽，实现泄压。桶内的压力全部泄放完毕后，等待开盖。 灭菌器开盖的时机，应根据不同的对象而定。液体类灭菌应待桶内温度降到70℃时开盖；包裹类灭菌应带到桶内温度降到90℃时开盖；纯器械或器皿类灭菌一般压力回零温度降到100℃时开盖。在等待时间里放气阀不能关闭。 对于织物包裹类的开盖方法会直接影响到灭菌包裹的潮湿程度，因此用户应按本说明书的方法操作，以获得可以接受的效果。 1）到达开盖的温度后，用左手扶压住机盖，右手手指拉出器盖正前方缺口内的钢丝绳。（见图一） 器盖 钢丝绳 器盖缺口 2）套在箱体的钢丝绳挂柱上（见图二） 钢丝绳挂柱 3）然后，按说明书的要求和箱盖上的警示牌的要求操作，依次松开锁销，然后慢慢放松左手的压力，钢丝绳挂在挂柱上。（见图三） 使盖子处在微开状态，让桶内蒸汽慢慢散发出来，当感觉桶内蒸汽已经散发完后，再用左手扶压盖子把钢丝绳从挂柱上脱掉，然后一起缓缓升起盖子。这样做，首先是为了减缓自然空气快速与蒸汽的热量交换而凝成大量水珠潮湿包裹，另一方面，也可以使盖子内的冷凝水不因快速打开而集中泻在上层布包的一处时包裹被淋湿，从安全角度讲，防止桶内的蒸汽一下子腾出，冲到你的脸上造成烫伤，再一方面，如果让器盖快速弹起，设备的撑杆会造成不必要的人为损坏。 公司提示：取出的包裹应立即传递到无菌室内，并放置到上下左右都能透气通风的非金属制成的料架上。不要把发烫的包裹放在金属表面，包裹也不要重叠堆放，更不能立即用塑料防尘罩盖起来。更应控制无菌室内的湿度，使之在60％以下，并必须使无菌室室内的空气流动。 注意：液体类灭菌物品灭菌保温结束后，严禁下放汽阀打开快速排水排汽。只能用停止加热（也可以关掉运行开关）自然冷却降压的方法，以防止高温液体快速降压引起爆沸，造成破瓶、冲盖和液体溢出等事故。由于溢处的液体可能含有影响容器金属的物质，会造成容器材料的腐蚀或晶间裂纹，因此应十分注意。自然冷却的操作一定要在降压到零后，温度降到70℃后打开器盖。决不能等其冷到室温，这样会在桶内产生负压轻则造成揭不开器盖，压力表指针从此不能回零，重者将损坏设备。 |  |
| 6、结束 | 切断电源、水源： 将配电板电源开关（闸刀）拉下。 关闭水源球阀。 做一些必要的清洁工作。 |

不同物品的消毒时间、温度参考表

| 消毒物品 | 消毒时间（min） | 消毒温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| 橡胶类 | 15 | 121 |
| 器械类 | 10～15 | 121～126 |
| 敷料类 | 30～45 | 121～126 |
| 器皿类 | 15～20 | 121～126 |
| 瓶装溶液类 | 20～40 | 121～126 |

实际的灭菌温度与保温时间不仅与上述参数有关，而且与包裹的大小、扎包的松紧、一次灭菌量的多少以及它们的堆放间隙有关，所以以上参数仅供参考。

灭菌温度与保温时间参数的设定，直接影响灭菌效果，所以灭菌温度和保温时间的实际使用参数，应得到灭菌效果的确认后才能使用。

- 注意事项

除了本说明书前面叙述的内容中加浓字体的强调内容、警告内容外还要关注以下注意事项。

（1） 供电电源的电压和电流允许值，必须符合设备和本说明书规定的需要值。

（2） 供电电源配电板必须配备接地桩头，并与设备的接地线（双色线）牢固连接。

（3） 供水水源应符合设备对水质的要求；必须有符合技术要求的水压，操作期间并将供水阀常开。

（4） 每次实施作业前必须先将配电板电源开关打开，使设备得电，等指示讯号正常后，才打开“运行开关”开始工作。

（5） 灭菌过程中操作人员应随时观察压力表的压力指示和温度显示，如果压力指示值超过0.17MPa，而安全阀不能释放压力或温度显示值超过设置值2℃而没有报警停止加热，应立即关闭运行开关和电源开关，并完全打开下放气阀，等其降压后再检查或维修。

（6） 溶液灭菌必须罐装在硬质耐热的小口玻璃瓶或实验专用三角瓶中，溶液罐装量不能超过瓶子容积的3/4，罐装溶液的瓶子应用棉花纱布塞好，并用纱绳扎于瓶口，防止纱布落入瓶中（不能使用未打孔的橡胶或软木塞）。

（7）包内有金属器械和金属盘类器皿同时灭菌的时候，必须将盘子口向下或竖直放置包裹，防止加热时产生的冷凝水积在盘内，取包时侵湿布包。

（8） 使用蒸汽无法渗透的材料包裹灭菌对象，会影响灭菌效果。使用经浆水漂过的布包裹物品，同样会使灭菌效果受到影响。

（9） 液体灭菌结束后，不能立刻通过下放汽阀或放水阀排汽降压。而应采用自然冷却方法降压、降温，当压力降到零，同时温度达到70℃后，才能开盖取物。但绝不要待其自然冷却到室温，以防产生负压，设备受损。

(10) 灭菌结束，在开盖时合取物时，操作者一定按说明书第10页“5、泄压、降温、开盖”章节要求操作。

（11）手柄锁销转动只能一个一个按盖子上警示牌要求进行，绝不能同时两个手柄同时操作。

（12）盖子翻起，一定要用手扶着盖顶缓缓开启，绝不能让盖子快速弹起，否则设备将受到损坏，尤其是弹簧撑杆。

（13）设备使用结束后，请轻轻抹去锅体和盖内以及密封圈上的水珠。不使用灭菌器时，不请把盖子开着。密封圈表面不允许涂抹油脂类物质。

（14）不同类型的物品，不同灭菌要求的物品，切不可放在一起作业。

（15）密封圈使用久后会老化，须及时更换。

（16）安全阀、压力表使用久后同样会失灵，每次工作时请多加注意。

（17）作为压力容器的安全附件安全阀和压力表应按国家的有关规定，由专门单位定期实施校验。

（18）设备运行时操作人员不能离开现场，一旦设备故障报警时，可以及时采取措施。

（19）按照国家规定，使用单位负责设备的使用安全。本设备在设计建议使用期内（7年），无需申请压力容器的使用登记，也不需要进行定期检验。

（20）使用单位应当建立设备安全管理档案，对设备进行定期保养、检查并且记录、存档，发现异常情况时，可以与本公司联系。

七、维护保养

1、定期用手动方法，通过杆状工具在桶内有一定压力（0.1MPa）的时候，拨动安全阀的小扳手使其放汽，这样可以防止安全阀的失灵。

2、压力表、安全阀应定期检定， 请与当地特种设备监检机构联系。检验结束后重新安装的时候一定要通过工况检查，在工作时接口没有漏气的情况下，才能复位其他结构。

3、橡胶密封圈日久后会老化和变形，应适时更换。密封圈不能接触油脂类物品，否则会加快密封圈的老化速度。设备长期存放不用，可在密封圈表面抹上少量滑石粉（再次使用前应用干净的湿毛巾擦去），并避免日光照射。设备不用时请把盖子打开。

4. 当天使用结束后应放尽桶内浓缩水，（放水时可在桶内有0.05MPa压力时进行）打开桶盖擦干水渍使其清洁干燥。

5、保持储物桶内的清洁，随时揩净清理承物板表面和承物桶底部的污迹和残留物。

6. 定期用除垢剂清除加热桶内的水垢和沉淀物，以防电热管烧损。

八、包装

1．主机                                         1台

2．使用说明书（含合格证）                       1本

3．质量反馈卡                                   1份

4．专用进水管                                   1根

5．简单压力容器产品质量证明书                   1份

九、产品合格证

上海三申医疗器械有限公司 产 品 合 格 证 产品名称： 立式压力蒸汽灭菌器（智能型） 产品型号： YM Z 产品编号： 检验日期： 本产品经检验 符合YZB/沪2612-57-2010标准 产品合格。准予出厂 检验员：

十、工作原理图

十一、主要配件清单

设备的配件因故发生损坏，请与本公司联系，如果不使用产品原装配件，有可能会造成其他方面的故障或不可挽回的损失。

| 序号 | 配件名称 | 配件型号 | 主要技术规格 | 品牌 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表（轴向） | YZ60Z | φ60 0～0.25MPa | 上岭 | 上海宜川仪表厂 |
| 2 | 安全阀 | TY1A-0.15/10 | 整定压力0.17MPa DN10 | － | 宁波久兴医疗器械 有限公司 |
| 3 | 加热管 | YM -02-13-0 | ～220V 3/3.8kW | 邵 | 扬中市神岛电器 有限公司 |
| 4 | 固态继电器 | SAP4840D | 启动电压 3－12V 40A | GOLD | 无锡市固特控制技术 有限公司 |
| 5 | 交流接触器 | CJX8-9-30-10 | 启动电压～220V 30A | 人民 | 上海人民电器集团 |
| 6 | 电脑控制板 | YLSS-1-K | ～85－264V 5VA | 亚泰 | 上海亚泰仪表仪表 有限公司 |
| 7 | 进水电磁阀 | FCD3-4 | ～220V 26mA DN10 | 海鹰 | 无锡市海鹰家用电器 配件厂 |
| 8 | 瓷管保险丝 | 快速（FF） | φ8×30 ～250V 16A | 邹元 | 溧阳市发达熔丝管厂 |
| 9 | 密封圈 | YM -04-10 | 硅橡胶 | － | 上海福云橡胶制品 有限公司 |
| 10 | 轴流风机 | SA23O80AT | ～220V 0.07A 13W | SUNON | Sunowealth Electric Machine Industry Co.,Led. |
| 11 | 接线排 | JH9-10 | 1.5mm2 ～600V | － | 上海胶木电器厂 |

十二、符号意义

在设备上和说明书上有一些符号，其意义如下：

| 序 号 | 符 号 | 标 准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ISO 7000 | 小心，危险(见注) |
| 2 | ～ | GB/T 5465.2(5032) | 交流 |
| 3 |  | GB/T 5465.2(5031) | 直流 |
| 4 |  | GB/T 5465.2(5041) | 小心，烫伤 |
| 5 |  | GB/T 5465.2(5017) | 接地端子 |
| 6 |  | GB/T 5465.2(5007) | 通（电源） |
| 7 |  | GB/T 5465.2(5008) | 断（电源） |

注：凡是标有该符号的所有情况下都必须查阅文件。

十三、产品示意图

1、运行开关    3、放水、放汽球阀  4、外罩盖  5、液位管  6、液位传感器  7、锁杆  8、进水阀  9、单向阀门  10、加热管  11、储物桶和储物蓝  12、安全阀  13、器体  14、密封圈  15、器盖   16、温度传感器  17、压力表  18、操作控制板  19、电气控制板  20、万向脚轮  21、定向脚轮  22、出水、出汽口

十四、常见故障分析和排除方法

常见故障分析和排除方法

| 序号 | 故障现象 | 故障检查 | 故障成因 | 故障排除方法及步骤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开始加热后，在盖子的密封圈处有漏气现象。 | 1、密封圈的嵌入位置有脱落移位，没有在应有的位置。 | 主因是自然冷却锅体时出现真空状态，造成密封圈被下拉所致。 | 用镊子的柄端，在发现有移位的部位，推压密封圈的开口操底部，使密封圈的定位肩与锅盖的外圆口对接平齐。 |
|  |  | 2、锅盖在盖框架上有明显上下松动的现象。 | 多次自然降温到室温，由于真空把锅盖下拉所致。 | 1、打开锅盖，拆除锁杆上的锁销； 2、剥下锁杆和锅盖根部的黑色橡胶护圈； 3、用内六角扳手（对边2.5mm）松开锁杆手柄座的固定螺钉（在手柄的下部），并取下手柄座； 4、卸掉锅盖内饰板六个固定螺钉，稍微压下锅盖将内饰板平放在桶口平台上，恢复锅盖自然开启状态； 5、卸掉盖框架与塑料盖罩壳的四个固定螺丝，取下盖罩壳； 6、在锅盖内侧将锅盖向框架方向顶紧，在锅盖外侧把3个已经翘起的定位片轻轻整平，并确定锅盖已经排除上下松动的现象。 7、按拆卸顺序复位全部零件。注意：手柄座安装时应将螺钉对着锁杆上的定位孔。 |
|  |  | 3、密封圈唇部有裂口； 密封圈硬化失去弹性；唇口缩小变形。 | 密封圈橡胶老化 | 更换密封圈。取下老化的密封圈，把新的密封圈安装到锅盖的密封圈固定槽内。装后密封圈唇部不应有起皱现象，定位肩应与锅盖外圆口平齐，方法可见1/1。 |
|  |  | 4、没有发现其他问题 | 可能在密封部位有肉眼不易见的，但影响初始密封的杂物 | 用干净的湿抹布在密封圈外圆和桶口的半圆凸筋处来回擦一下。 |
| 2 | 通电并打开运行开关后，水位检测和补水灯亮，但没有进水或进水缓慢 | 1、供水水压不够 | 1、供水管的压力没有 达到技术条件规定的≥0.25MPa值； 2、增压泵没有启动 | 1、通过物业提高供水压力； 2、连接增压泵的工作电源，选择自动型的管道增压泵； 3、适当提高自制水槽的高度。 |
|  |  | 2、单向阀门的钢球有粘连现象 | 1、停用时间较长； 2、当地的水质容易生垢 | 在水压合适设备要求，处于补水状态下： 1、卸掉左侧防护板的螺钉（同时拆除左侧阀门手柄）； 2、取下左侧护板，在后侧下方可以见到的零件的顺序：进水电磁阀、蒸汽胶管、单向阀门，此时用螺丝改刀的手柄敲击几下单向阀门即可； 3、若仍不行，按以下方法处理： a）脱卸掉与进水电磁阀连接的胶管一头，用直径5mm适当长度的金属小棒，从胶管口伸入，感觉已经碰到钢球即可（此操作法应至少在停水的情况下进行）。 b）把胶管复位安装夹固。重试进水程序。 |
|  |  | 3、进水阀电线断路或进水阀故障 | 1、由于外因造成电线扯断或脱落； 2、电磁阀线圈烧断（万用表检查线圈两端电阻为0） | 在同上述拆卸的条件下无电操作： 1、接通断开的电路； 2、换新的电磁阀： a）松开蒸汽胶管和进水电磁阀连接的喉箍，脱开它们的连接； b）拆掉电磁阀与支架固定的螺丝，换掉电磁阀，复位安装，插上电线，重试进水程序。 |
|  |  | 4、在设备处于补水的状态下，使用万用表检查进水电磁阀输入电源的电压。没有电压或电压很低则液位控制进水输出故障 | 1、输出线路故障； 2、电脑板故障 | 在无电情况向下操作： 1、按2/2 /1～2的方法卸掉左侧防护板； 2、沿着进水电磁阀的接线，通过手拉导线的方法检查导线是否牢固，如有松脱请接好。 更换电脑板： 1、拆卸固定操作台的固定螺钉，轻轻翻转操作台； 2、从操作台的内侧先拔掉插在电脑板上的3各白色插头（一个是8孔的，一个是6孔的，一个是3孔的），解松固定温度传感器的3个螺钉（记住有一个螺钉压着一根线的，另一个螺钉压着同一根线）； 3、卸掉固定电脑板的7个螺母，把电脑板轻轻拿下； 4、换上新的电脑板，用螺母重新固定（固定时不要太用劲）； 5、操作台复位，即可。 |
| 3 | 开启运行开关后能进水，但是明显感觉进水不停 | 1、加水后液位检测和补水指示灯灭的，加热黄灯亮的。 | 水压太高，进水阀应该已经关闭，但是水还在挤进去 | 1、放尽桶内的余水，把供水龙头关闭； 2、先打开运行开关，然后再去慢慢打开供水龙头，直到可以听到进水的声音，止。 |
|  |  | 2、在灭菌过程时不时会出现补水现象（红灯会亮，加热会停） | 1、液位传感器灵敏度下降； | 液位传感器的位置见示意图 1、逆时针拧开液位传感器，向上提起取出； 2、用金相砂纸打磨液位传感器的导电针，使之恢复金属原来的色泽。然后复位 |
|  |  |  | 2、液位传感器导线接触不良，导电插管松动 | 1、拔下液位传感器上的导电管；请做好记号 2、用钳子轻轻钳压导电管的圆周，用以缩小管孔； 3、插回原来的导电针，要求插时感觉有点紧。 |
|  |  |  | 3、液位管内出现了伪信号 | 清洗液位管：（放尽桶内水的条件下） 1、卸掉液位传感器（按3/2/1/1方法）； 2、松开液位管与加热桶连接的铜制六角螺母，取下液位管；（注意密封圈不要遗失） 3、反复用清水冲洗液位管，必要时应用园杆包裹布条（不能用毛巾）擦揩液位管内壁； 4、检查液位管密封圈老化和变形程度，若密封圈的孔过分狭小应更换密封圈； 5、复位，铜制六角螺母拧入后，只要感觉已经压到密封圈（在工况条件下目测没有漏水）即可。 |
| 4 | 送电后设备不能工作（电脑板黑屏） | 1、初始接装电源，应检查输电线，零线（蓝色）和接地线（黄绿双色）是否接错 | 棕色线接相线，蓝色线接零线，黄绿色线接地。 | 把接线位置调整。 |
|  |  | 2、输入到电脑板的电源中断（万用表检查电脑板排插的1、2处无电压） | 1、保险丝熔断或接触不良 | 在无电的情况下操作： 1、卸掉前罩板的固定量的； 2、慢慢把前罩板移到右边； 在机架的正下方的电器固定板上有白色的熔断器座 3、手指拉起安装盖环，取 出熔断器，万用表电阻档检查，换掉不通的熔断器； 4、压下安装盖 |
|  |  |  | 2、连线接触不良或断开 | 1、受了检查电脑板排插上的导线（主要时左右两边的各2根线），断开的重新接上； 2、拔下电脑板上8孔插头后再插上，重复几次 |
|  |  | 3、电脑板坏 | 电压超过允许范围 | 更换电脑板，同2/4/2法 |
|  |  | 1、输电线再加热管接桩上松动或脱落 | 没有安装好或外因造成 | 重新固定或连接 |
| 5 | 进水程序已经结束，但是没有加热或加热速度慢或跳闸 | 2、在没有水的情况下，加热管两接线桩万用表检查为断路； 通电后外壳带电； 外观检查加热管表面出现熔断、爆口、局部焦黑； 结论：加热管烧损 | 液位传感器提供伪信号，以致实际桶内缺水或无水的情况下加热管仍工作 | 1、排除液位管的伪信号（按3/2/3方法）； 2、更换加热管： a）把锅盖打开； b）取出储物桶底部的承物板； c）用22＃套筒扳手松脱储物桶底中间的固定螺母，并提出储物桶（注意：在螺母下有一垫圈）； d）如桶底有水垢，用10％盐酸浸泡处理并用清水反复清洗，放尽清洗用水； e）把设备仰放搁凳之上，从设备箱体的底部着手。松脱原加热管接线桩上指示灯和输电线的连接； f）用梅花扳手解脱固定加热管的螺母（扳手为27＃）； g）从桶口把已经烧损的加热管取出； h）清理安装口表面的残留物； i）在新的加热管螺纹处均匀涂抹密封膏； j）从桶口把电热管的固定螺丝穿入灭菌桶（石棉垫放在桶内一侧）的对应安装孔，套入钢垫圈，拧上螺母，扶正桶内的加热管的发热圈在桶体中心，拧紧螺母； k）复位输电线和指示灯导线； l）把设备从搁凳上放下；从桶口扶正发热管，达到在中心又水平； m）复位储物桶：（之前用抹布将通气管上端的螺纹清理干净，保证原来垫圈仍在的情况下，在螺纹表面适量涂抹密封膏，置入储物桶，使储物桶的定位挡板放在桶壁的某一个支撑架，套入垫圈拧上螺母，并紧）。 n）暂不通电，加水静置渗漏检查，确认没有渗漏。 |
|  |  | 3、固态继电器驱动电压没有（固态继电器上的红灯不亮或万用表检查没有电压） | 1、电脑板输出线中断 | 手拉导线方法检查。复原 |
|  |  |  | 2、电脑板坏 | 换电脑板，方法同前 |
|  |  | 4、固态继电器工作电源一端有一端无 | 固态继电器坏 | 换固态继电器 接线不能错！ 安装时应在固态继电器和散热器的接触面上铺垫导热垫或涂抹导热硅脂。 |
|  |  | 5、交流接触器没有吸合，万用表检查继电器启动电源无电压 | 1、电脑板输出线中断 | 手拉导线方法检查。复原 |
|  |  |  | 2、电脑板坏 | 换交流接触器，接线依旧 |
|  |  | 6、交流接触器没有吸合，万用表检查继电器启动电源有电压 | 交流接触器线圈坏，瞬间超高电压造成 | 换交流接触器，接线依旧 |
|  |  | 7、交流接触器吸合但是对应接线桩不通或电阻过大 | 交流接触器长期再低电压状态下工作触点烧损 | 换交流接触器，接线依旧 检查工况下供电电源的电压，设法提升电压到技术条件的要求。 |
| 6 | 通电后电脑板报警，温度显示窗上方显示4个小方块 | 温度传感器传递信号中断或错误 | 1、与电脑板的连接松动 | 检查后压紧，按换电脑板的方法 |
|  |  |  | 2、换电脑板时传感器接线错 | 按要求重接，按换电脑板的方法 |
|  |  |  | 3、传感器导线压断 | 换温度传感器 按1/2/1～5的方法卸下盖外罩； 盖外中心的六角螺丝拧掉，去除插在孔内的传感器和传感器密封圈； 换上新的传感器和密封圈； 拧上六角螺丝，拧的时候注意传感器的插入深度（带线的一端高出六角螺丝平面5mm； 导线按原来的途径引到电脑板； 用电脑板安装的螺钉固定传感器导线 盖子上零件复位。 |
|  |  |  | 4、传感器坏 |  |
| 7 | 在保温一段时间后压力表指针指示值与温度指示值相差很大 | 1、内有冷空气没有放尽 | 操作方法有误 | 按说明书的有关要求操作，开始加热后完全打开下放气阀，带接近100℃维持2分钟后，关小放气阀使之微开 |
|  |  | 2、温度传感器信号出现偏差 | 电子元件的性能变化 | 通过修正PK值纠正（修正前确认压力表能够指针回零并记录压力表和温度显示值在稳定情况下的差值，并保证冷空气排放已经完全） 1、按住温度栏下的SET键，约4秒后，主屏显示AL后松手； 2、连续点按SET键，主屏显示LK停，通过上调键将绿色屏的数值改成18； 3、连续点按SET键，到PK，用上调、下调和移位键在原有的数值基础上修正，若显示温度值高于压力表指示值用减法，反之用加法。 4、按经验相差1℃，修正值位30.。 注意：修正不要一次到位，分2～3次逐步进行，应在保温5分钟以后进行修正。 |
| 8 | 器盖无法停留在最高位置 | 气压弹簧杆无力 | 开盖时没有用手扶着盖外罩缓缓开启，在松脱锁销以后盖子自由弹起。 | 1、按1/2/1～5拆除盖外罩； 2、按照损坏的弹簧杆一侧，拆下箱体护板； 3、使用弯嘴式轴用挡圈钳拆除气压弹簧杆两端支撑轴销的轴用挡圈； 4、使用套筒扳手（14mm）松开固定在机架中梁上，支撑气压弹簧杆的销杆的螺母； 5、分别把气压弹簧杆两端卸脱； 6、换上新的气压弹簧杆； 7、用弯嘴式轴用挡圈钳撑开轴用挡圈，套入弹簧杆支撑销的定位槽内； 8、套筒扳手拧紧机架中梁上的螺母； 9、护板复位，盖零件复位。 注意事项：若两个弹簧杆没有弹性时，操作时应有助手扶着盖框架。 |
| 9 | 压力表指针不回零 | 压力表失效 | 1没有按照要求冷却，锅内产生负压造成 | 换压力表： 拆掉固定前框板的上下螺钉，同时解松左右护板压着前框板边的螺钉； 将前框板移开后拆掉固定压力表的3个螺钉（螺钉后面有螺母）； 用一个11mm和一个17mm的开口扳手，11mm扳手卡在压力表螺纹上方的方形处，17mm扳手卡在导气胶管上方的连接接头上的六角上两个扳手延轴线逆时针相向松开螺纹；拆除压力表； 换上新的压力表，仍用两个扳手，使连接接头和压力表固定； 工况条件下检查，确认接头处已经没有漏汽后： 压力表固定到前框板上； 前框板复位、固定。 |
|  |  |  | 2拆表的方法不对，使表芯移位 |  |
| 10 | 加热过程（还没有到的排汽压力）安全阀会出水或喷汽 | 1、安全阀导管内有积水或安全阀的密封面有异物 | 1、积水为正常现象 2、异物由桶内引入 | 在灭菌器器内有0.1MPa压力时，用杆状工具（入长镊子）把安全阀上的小手把拨起，利用蒸汽排出积水或异物，然后把小手把拨回原状，反复几次。 |
|  |  | 2、安全阀密封失效 | 因自然或人为原因安全阀机械性能发生变化 | 更换安全阀： 1、把盖后罩和后护板的螺钉拆掉，并卸下这2零件； 2、准备一把22mm的开口扳手和一把10”活络扳手； 3、用扳手松开安全阀连接头和波纹导管连接的六角螺母，使的导管脱开连接头； 4、22mm扳手的开口卡入安全阀下方的六角座不动，活络扳手卡住连接头顺时针拧松连接； 5、取下安全阀；（安全阀下有一红钢纸垫，应没有破损） 6、在新安全阀的螺口套上红钢纸垫，螺纹上缠绕适量生料带，插入安装孔，并使安全阀上的小手把向外； 7、仍用22mm扳手卡住安全阀的六角座不动，把连接头拧入安全阀的螺口，拧紧； 8、把波纹导管的螺母对正后拧入接头的螺口，只要感觉已经拧到密封圈被压即可； 9、工况下检查安全阀连接处没有漏汽； 10、复位后护板和盖后罩。 |
| 11 | 压力表超过0.17MPa后仍不排汽 | 安全阀的密封面产生粘连现象 | 蒸汽中的物质引起 | 用10/1的方法反复操作 |
|  |  | 安全阀失效 | 因自然或人为原因安全阀机械性能发生变化 | 用10/2/1～10方法更换安全阀 |
| 12 | 其他 | 清洗水垢 | 水质不好 没按要求使用蒸馏水或纯净水作介质水 | 在器盖打开和放尽桶内水的情况下操作： 1、取出储物桶底部的承物板； 2、用22＃套筒扳手松脱储物桶底中间的固定螺母，并提出储物桶（注意：在螺母下有一垫圈）； 3、关闭放水阀和放气阀； 4、先取出没有粘在桶或加热管上的水垢； 5、倒入清水到积垢高度； 6、慢慢倒入盐酸溶液，使浓度达到5～10％； 7、用木棒轻轻搅动，待水垢全部溶解； 8、打开放气阀先从通气管让水流出，然后当水位不能从中间孔流出时打开放水阀放水； 9、反复用清水冲洗多次； 安装储物桶，方法按2/3/13操作。 |

上海三申医疗器械有限公司

公司地址：上海市浦东新区大团镇三墩扶拦村2组  邮政编码：201312

联系电话：（021）58231971  58230023

售后服务：（021）58231102  58231911

传真电话：（021）58230221

http://www.sanshen.com

E-mail:webmaster@sanshen.com

2012年04月版