操作手册

Version 1.0

BE-3100

混匀小精灵

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

前      言

感谢购置BE-3100混匀小精灵。本用户手册包含仪器功能和操作过程等，为了确保正确使用仪器，在操作仪器前请仔细阅读手册。请妥善保存手册，以便碰到问题时快速阅读。

开箱检查

用户第一次打开仪器包装箱时，请对照装箱单检查仪器和配件，若发现仪器或配件错误、配件不齐或是不正常，请与销售商或生产商联系。

单位名称:  海门市其林贝尔仪器制造有限公司

单位地址：江苏海门市麒麟八匡工业区紫浪路52号

电话：0513-82707780

传真：0513-82703912

邮编：226125

文件编号：MU05SM

文件版本：2012年03月  第1版

重 要 说 明

- 重要的安全操作信息

用户在安全操作仪器之前需要对仪器是如何工作的有一个完整的了解。用户在运行仪器之前，请仔细阅读这本手册。

禁止任何人在阅读手册之前操作仪器。如果不按照说明书上的提示进行操作，仪器在运行时造成意外伤害，并且可能发生电击事故。请仔细阅读以下安全提示和指导，并实施其中所有的防范措施。

- 安  全

在操作、维护和修理本仪器的所有过程，须遵守下面的基本安全防范措施。如果不遵守这些措施或本手册其它地方指出的警告，可能影响到仪器提供的保护及仪器的预期使用范围。

本仪器是符合GB9706.1标准的I类B型普通设备。本仪器是室内使用的产品。

在操作本仪器前请认真阅读本操作手册,否则可能会造成人身伤害。只有在如何安装使用电器设备方面受过培训的合格的检验人员才能操作此仪器。

操作人员不要试图打开或维修仪器，这样做会使您失去保修资格,也可能会受到电击。如需修理，由本公司负责维修.

在连接电源之前，要确保电源的电压与仪器所要求的电压一致。并确保电源插座的额定负载不小于仪器的要求。

如果电源线破损，必须更换。更换时必须用相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线不要压任何东西。不要将电源线置于人员走动的地方。

电源线插拔时一定要手持插头。插头插入时应确保插头完全插入插座，拔出插头时不要硬拉电源线。

本仪器应放在湿度低、灰尘少并远离水源和避免阳光及强光源直射的地方，室内应通风良好，无腐蚀性气体或强磁场干扰、远离暖气、炉子以及其它一切热源。不要将仪器安放在潮湿或灰尘较多的地方。

停止工作时应关闭电源，长时间不使用本仪器时，应拔下电源插头，并用软布或塑料纸覆盖仪器以防止灰尘进入。

在下列情况下，应立即将仪器的电源插头从电源插座上拔掉，并与供货商联系或请经过培训的维修人员进行处理：

- 有液体洒落进仪器内部；

- 仪器经雨淋或水浇；

- 仪器工作不正常，特别是有任何不正常的声音或气味出现；

- 仪器掉落或外壳受损；

- 仪器功能有明显变化。

3  仪器维护

本仪器表面如有污迹，可用软布沾清洁膏清洗。

4  售后服务

a）保修内容

本仪器自交货之日起1个月内，对因材料和制造方面的缺陷引起的故障，本公司将负责保换。

本仪器自交货之日起24个月内，对因材料和制造方面的缺陷引起的故障提供保修。在保修

期内，本公司将对被证明是有缺陷的仪器有选择地进行修理或更换。

保修的产品必须由用户送至本公司确定的维修部门。对于仪器从用户送往维修部门的运费由用户自行支付。本公司承担将仪器返回用户的运费。

对于保修期外的修理，本公司将适当收取维修的成本费用。

b）保修范围

上述保修不适合于因用户使用维护不当、在不符合要求的条件下使用、未经授权擅自维修或改装而引起的损坏。

目           录

第一章 简  介 --------------------------------------------------------------------------------------1

第二章 特  性 --------------------------------------------------------------------------------------2

1、正常工作条件 -----------------------------------------------------------------------------------2

2、基本参数和性能 --------------------------------------------------------------------------------2

第三章 基本操作说明 -----------------------------------------------------------------------------3

- 结构示意 ----------------------------------------------------------------------------------------3

- 操作按键说明 ----------------------------------------------------------------------------------4

- 三款试管支架可选 ----------------------------------------------------------------------------5

- 微孔板与试管支架安装 ----------------------------------------------------------------------5

- 电源连接 ----------------------------------------------------------------------------------------6

第四章 操作指南 -----------------------------------------------------------------------------------7

1、转速和定时时间设置 --------------------------------------------------------------------------7

2、漩涡振动 -----------------------------------------------------------------------------------------8

3、组合键功能 --------------------------------------------------------------------------------------8

第五章 故障分析与处理 --------------------------------------------------------------------------9

附录：BE-3100接线图 ---------------------------------------------------------------------------10

第 一 章  简  介

用途广泛的台式BE-3100混匀小精灵整合混匀与振荡的功能和智能操作理念，可混匀各种微量管、PCR板、深孔板和微孔板等实验室常用耗材。

本产品具有以下特点：

- 二维操控，最佳混匀、无溅射技术；

- 高稳定性：久经验证测试的稳定性设计，确保振荡混匀过程中保持稳固；

- 3合1模块，灵活性极高；

- 预设功能键，操作简便，重复性好；

- 可靠的通用型底座；

- 超静音运行（<50Db）；

- 人机友好的触摸式操作接口，LED定时时间及转速显示；

- 直流无刷电机驱动、速度精确，长寿命、免保养。

第 二 章  特  性

1、正常工作条件

- 使用环境温度：4C  45C

相对湿度：≤70%

使用电源： 24VDC 2.5A

2、基本参数和性能

| 混匀频率 | 300~3,000rpm（以1rpm递增） |
| --- | --- |
| 接触振荡混匀频率 | 3,500rpm |
| 混匀时间 | 1s~ 99h59min |
| 振荡和混匀半径 | 1.5mm（3mm振幅） |
| 噪声 | <50分贝 |
| 功率 | 40W |
| 重量 | 4.3 Kg |
| 尺寸（长X宽X高） | 273×195×180 |

第三章  基本操作说明

本章主要介绍本仪器的结构，操作面板的功能，以及在开机前的准备工作。首次使用本仪器时，在开机前应首先熟悉本章内容。

1、结构示意

1

2

3

4

5

6

  - 快捷按键：为每一种样品管/板设置了单独的按扭，只需按下相应的按键就会自动地

在频率/时间的最佳状态下混匀；

  - 通用底座：通用底座中含有三个不锈钢弹片，保证所有试管/板运行的安全与稳定；

  - 漩涡式弹垫：用于点动式各种单试管涡旋；

  - LCD液晶显示：显示混匀转速、混合时间等；

  - 电源开关：“I”时仪器启动，“O”时仪器关闭；

  - 电源插口：90-240VAC电源输入。

2、操作按键说明

Start

Stop

运行/停止键：程序未启动，按该键运行程序；程序运行时，按该键停止运行；

速度和时间参数上调键：速度和时间上调设置的按键；

速度和时间参数下调键：速度和时间下调设置的按键；

| 快捷键 | 转速(rpm) | 时间(S) | 常用载体 | 溶积百分比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 384 | 2000 | 15 | 384深孔板 | 10-60 |
| PCR 384 | 2600 | 15 | PCR384孔板 | 10-50 |
| 96 | 1000 | 30 | 96深孔板 | 5-60 |
| PCR96/0.5 | 1650 | 30 | 0.2试管支架、0.5试管支架 | 5-50 |
| 1.5/2.0 | 1400 | 60 | 1.5/2.0试管支架 | 5-80 |

注意：选择好快捷键后，按下Start键运行。

4、三款试管支架可选

1

2

3

- 1.5/2.0ml试管支架：用于24X1.5ml或2.0ml微量试管

- PCR96孔支架：用于0.2ml微量试管，PCR排管或96孔PCR板（带裙边、半高裙边或无裙边）；

- 0.5ml试管支架：用于24X0.5ml微量试管；

5、微孔板与试管支架安装

1）微孔板的安装：

- 首先将微孔板的一侧推放在通用底座一侧，再将板的另一侧向下推如箭头所示使弹片变形让板完全安装在通用底座上，确保固定可靠。(如图I)

( I )

2）试管支架安装：

1、首先将试管支架侧边二个方形小凸台推入通用底座侧面方孔里（如图a）；

2、再将试管支架另一侧向下推（如图b箭头所示），直到PUSH处下面倒勾卡进通用底座里。

(a)                                         (b)

6、电源连接：

将仪器放置在稳固的水平工作台上，按图示将外挂电源的圆柱形插口插入仪器后背的电源插座，将外挂电源的另一端与电网连接，电网电压要求在100-240V～范围内。

第 四 章  操作指南

- 单点温度、转速和时间设置

打开电源开关，显示屏将出现如图画面，仪器

System-Testing

## ......

进入初始化，并伴随“嘀”的声音；

约2秒钟后， 600为上次设置的转速，10：00为上次设置时间；转速单位为“转/分种”，时间为“小时：分种”或“分钟：秒”。

SV 600rpm 00:00h:m

PV    0rpm 00:00h:m

按 Speed的“”或“”键，转速设置窗的速度

Speed 

PV    0rpm 00:00h:m

SV 800rpm 00:00h:m

值的十数位增加或减小，并按十位、百位、千位依次增大或减小。

同样按 time的“”或“”键，设置时间。

另外，持续按住以上键2秒，修改位快速从小数位

Time 

移至个位，增大修改幅度，同理继续一直按位以上

PV    0rpm 00:00h:m

SV 800rpm 02:00h:m

设置键，修改位会快速从小数位移至个位，从个位

移至十位，从十位移至百位，提高设置速度，使设

置更加灵活方便。仪器自动确认设定值并保存设定值。

Start/Stop

这样转速及时间设置完成，按“stop/start”可运行当前的程序。运行结束后，“嘀。嘀。。。。”蜂鸣报警五声，混匀停止设定值不变。

2、漩涡振荡:

点动式漩涡振荡无需设置程序，只需将试管单独接触到漩涡式弹垫中间的锥孔上，将自动运行点动式振荡转速为3500rpm，试管移开时自动停止.

PV    0rpm 00:00h:m

SV 800rpm 02:00h:m

3、组合键功能：

a)时间单位切换模式:同时按下time下面的与 键，时间单位由h/m切换为 m/s，闪烁三次后自动保存；m/s切换成h/m同上；

SV 800rpm 02:00m:s

PV    0rpm 00:00m:s

注意：运行状态下，点动、快捷键和组合键均不能开启

第 五 章  故障分析与处理

- 故障分析与处理方法

| 序号 | 故 障 现 象 | 原 因 分 析 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打开电源开关后显示屏不亮 | 电源未接通 | 检查电源并接通 |
|  |  | 电源线损坏 | 更换电源线 |
|  |  | 开关损坏 | 调换开关 |
|  |  | 其它 | 与供货商或厂家联络 |
| 2 | 仪器振动大 | 混匀放置不对称 | 对称放置混匀物 |
| 3 | 显示转速与实际转速不符 | 控制器故障 | 与供货商或厂家联络 |
| 4 | 显示ERR | 转速失控 | 与供货商或厂家联络 |
| 5 | 按键不起作用 | 按键损坏 | 与供货商或厂家联络 |

# 附录：Mix-3000接线图

（此图仅供参考，如有变更，恕不另行通知）

备 忘 录