GF-150干式恒温器

ISO9001:2008

# 用使用说明

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

电话：0513-82707780  传真：0513-82703912

www.ql-lab.com

GL-150系列恒温培养器

使用说明书

简介：

本产品是生命科学、生物工程、微生物和医学临床等微量样品的恒温培养、煮沸、变性及浓缩分析的常规仪器。GL系列恒温培养器是在原基础上改进的新产品，GL系列恒温培养器有多种规格型号，根据需要可选择不同的配置，温度范围室温+5℃～150℃。

标准配置：

1.5ml×16个

0.5ml×16个

也可按客户要求定制孔径如1.5ml 32个或0.5ml 32个

使用说明

本仪器为干式电加热器，切勿在试管加热块内放入水及其他溶剂。

- 使用前先将试管放入箱体内，然后开机设定所需要的温度，一般情况下，把温度设低3-4度以防第一次加热出现温度过冲现象，待稳定后再设定所需的温度。

- 本仪器加热控制为可控硅脉冲输出，加热过程中指示灯为闪烁现象。运行过程中温度由高改为低时，必须使仪器冷却至低于的设定温度，否则可能出现超温报警（蜂鸣器响）

- 加热试块中有小孔，一个用来取放加热块，另一个做实验时插玻璃温度计。

- 本机后面装有熔丝保护器，当主机线路发生漏电、短路等故障，熔丝断裂，凡仪器出现无电源时应先检查更换。

- 温度设定

电源开启后，稍等一分钟，上排显示实际温度值，下排显示设定值，若要改变设定温度，可按SET键，使上排显示SP按▲或▼键，使下排显示为所需要的设定温度。再按2次SET键，回到正常显示。

6. 定时功能

按SET键两次，使上排显示为）0时，仪表无定时。当ST设置不为0时，仪表才有定时功能，仪表送电时，定时功能开始启动，达到ST的时间，加热输送关闭，蜂鸣器叫4次以示提醒，若有制冷功能时，制冷输出继续工作。

7. 面板示意

①．PV显示器（红）

. ● 显示测量温度或根据仪表状态显示各类指示符。

②SV显示器（绿）

- 显示设定温度或根据仪表状态显示定时时间：各类参数。

③指示灯

- AT自整定指示灯（绿），工作时闪烁。

- OUT加热输出灯（绿），工作输出时亮

- ALM报警灯（红）工作输出时亮蜂鸣器响。

④加、减键

- 用于设定值、控制参数的修改或进入自整状态。

⑤功能键

- 设定值修改、参数的调出、参数的修改确认。

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

电话：0513-82727780   0513-82727860

传真；0513-82703912

# Http:  www.ql-lab.com