暗箱式微型双光系统GL-200

用 户 手 册

ISO:2008

# 用

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

电话：0513-82707780  传真：0513-82703912

www.ql-lab.com

引言:

本使用说明为初次使用GL-200型双光暗箱式紫外分析仪作最通俗的使用和安装解释。

在使用GL-200型双光暗箱式紫外分析仪前，请详细阅读本说明。

用途：

使用于分子生物学、医学等领域的核酸、蛋白电泳图谱紫外分析、摄影。

特点：

★先进的高灵敏度312nm紫外波长。

★独特设计的光源系统，使紫外/白光光强度均匀，无灯管底影。

★方便灵活的抽屉式设计，使您操作倍感方便。

★上下二部份的完美结合，能使您工作时可分可合。

安装：。

小心打开仪器包装箱，根据仪器包装清单逐一点清。

将仪器上部分放入仪器下部座基上，用双头电源线使之连   接。

将电源线一头插上仪器背后插孔内，另一头插入220V电源。

打开仪器工作门，开启照明开关，检查是否照明灯点亮。注意：紫外玻璃是抽屉式的，在拉出时不要乱丢，以免损坏。

仪器配备的可见光源（白光透射）为独立式。如需使用时可从仪器工作门放入座基轨道，将白光透射仪电源插头插入仪器上部照明灯下插孔中，推入工作门，开启仪器上部可见光开关，检查是否点亮。然后关上工作门。

仪器二侧各有一扇小门，在需要切胶时可打开二侧小门，如不需要切胶，可将二侧小门关上。

仪器顶部的相机按装孔已配备了机架。请将机架按L型用螺丝固定好，机架上所配相机固定螺丝用于相机固定，相机与仪器顶部相机安装孔相匹配。

仪器注意事项：

- 本仪器系金属结构，所用的220V电源应有良好的接地线。

- 仪器应放置清洁、干燥、通风和无腐蚀性的场所。

- 严禁用金属物和其他硬物直接接触紫外玻璃。

- 使用完毕，请及时用无水乙醇清洁玻璃片，以防紫外玻璃发霉。

- 在紫外仪开启后，请不要用眼睛直视紫外滤色玻璃，以免紫外辐射损伤眼睛。为安全使用，请通过防紫外保护窗观察。

- 仪器所配紫外玻璃为活动抽屉式，请使用时注意。

- 仪器所配白光透射为独立式，不要时请妥善保管。

- 为延长紫外灯管的使用寿命，请不要频繁开启电源开关

仪器清单：

1．仪器暗箱（上部） 1台    6、相机接头螺丝 1个

2．仪器基座（紫外） 1台    7、电源连接线   1根

3、白光透射（可见光）1台   8、电源线       1根

4、相机固定架       1个    9、照明灯泡     1个

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

电话：0513—82707780 /82707860