微型台式真空泵

GL-805

用 户 手 册

ISO:2008

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

电话：0513-82707780  传真：0513-82703912

www.ql-lab.com

微型台式真空泵GL-805

微型台式真空泵GL-805是专为生物、化学液体的吸液、废液处理设计的抽液工具。应用于细胞培养过程中，从微型离心管、微孔板中小量吸液;离心后的上清液回收，例如RNA/DNA萃取;清洗蛋白印记;ELISA实验;剩余试剂回收;蛋白印记缓冲剂;从载玻片或培养器中吸取多余液体;致病菌液体的回收;细胞染色等。

微型台式真空泵GL-805特别设计了防溢保护装置。仪器的收集瓶已安装了专用防溢装置，当收集液体达到800CM以上时，空气活塞会随着液面上升而顶住吸气管路，从而阻断液体溢满，防止液体被吸入仪器泵体内部。当废液瓶装满时，只需将废液瓶取出，拧开盖子，倒掉废液或者换上空瓶即可。仪器废液瓶采用围栏式固定，避免操作时不慎碰触瓶身而倾倒。此装置对仪器有很好的保护作用，延长仪器的使用寿命。仪器配置的缓冲瓶用于长期使用后一旦污物堵塞空气活塞时，空气活塞将失去作用，此时，缓冲瓶起到保护机内泵体，使其避免液体进入机器内部。

微型台式真空泵GL-805的积液瓶和泵体上加装了一个0.22um聚合物细菌滤器，此滤器外径为55mm，滤膜直接47mm，过滤精度为0.22um，具有过滤一般细菌的作用。

微型台式真空泵GL-805配备的双重吸液头更让你使用时得心应手。A吸头为ABS工程塑料制成，可和实验室移液器吸头配套使用，方便卫生。B吸头上部为ABS工程塑料，下端由304不锈钢模压成型，适用于酒精灯或红外灭菌器消毒实验，使用洁净灵活。

技术参数

最大负压：-800mbar

负压调节：-300 – -800 mbar

最大抽气速度：6L/min (空载)

吸液瓶容量：1000ml

外形尺寸：320*120*270mm

标准配置

- 主机 1台

- 罗口废液瓶 1000ml 1只，罗口缓冲瓶250ml 1只

- 吸液硅胶管（原装） 1.2m一根，另配1.2m硅胶管一根

- 特制废液瓶防溢保护器1套（带瓶盖）

- ABS工程塑料锥形吸液头 1个

- 304不锈钢吸液头 1个（250*3mm）

- 移液器吸头（配锥形吸液头用） 1000ml 10支，200ml 10支

- 不锈钢及锥型吸液头支架1套

使用需知

打开仪器包装：

- 将吸液管道扎带去除，将仪器配备的A吸液头插入机器所配的专用支架上，然后插上220V电源，开启仪器前面开关（往里按、电源灯亮）。将A吸液头装上实验室移液器吸头，视实验要求调节吸液器功率，（电源开关下面蓝色旋钮）。

- 当收集瓶内废液达到800cm以上时，瓶子内空气活塞会随着液面上升而顶住吸气管路，从而阻断液体溢满，防止液体被吸入仪器的泵体内部，当废液瓶装满时，只需将废液瓶取出，拧开盖子，倒掉废液后查看空气活塞是否回落，（在蓝色圆筒内）如未回落，请用手拿住瓶盖，将蓝色圆筒在收集瓶口轻敲，使其回落，再将其装入瓶子，拧紧瓶盖。

- 仪器配备的缓冲瓶，用于长期使用后一旦污物堵塞空气活塞时，空气活塞将失去作用，此时，缓冲瓶能起到第二道防线，保护机内泵体不受液体的腐蚀。

- 仪器配备A、B型二种吸液头，A型可结合实验室移液器吸头使用，方便、洁净。B型为ABS工程塑料及304不锈钢模压成型，可用于酒精灯或红外灭菌器消毒。

- 使用完毕，关闭电源（再按一下红色按钮、按钮指示灯灭），然后倒掉收集瓶废液，清洁瓶盖内空气活塞部分，然后盖紧瓶盖，清洁管道及机器，拔下电源插头，以利于下次使用。

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

厂址：海门市麒麟镇新马工业区紫琅路52号

电话：0513—82707780  0513—82707860

传真：0513—82703912

网址：www.ql-lab.com