GL-9406型 手提紫外分析仪标准代号

执行标准：Q/320684  DVD06—2004

特别提示:

使用该仪器前，请认真阅读使用说明书。使用说明书应与仪器放在一起，以便操作者随时阅读，一旦说明书丢失，请向我公司索取。

- 用途：

该仪器是提供紫外光照射的装置。可用于观察冰动中的核酸电泳样品。

- 结构与特点：

GL-9406型手提式紫外分析仪采用塑料外壳，箱体配套备有两种波长的紫外光源，波长分别为254nm和365nm，您可根据自己的需要，单独使用其中某个波长或同时使用2个波长。本产品选用电子镇流器，使仪器重量轻，易于携带，灯管启辉快，无频闪。

- 主要性能指示：

- 紫外光源波长：254nm  365nm

- 透紫灯的功率：

波长为254nm的紫外灯，功率8W

波长为365nm的紫外灯，功率8W

- 紫外玻璃透光率：对波长为230nm-400nm的紫外光透过率不小于40%。

- 环境条件：

- 环境温度：5℃∽40℃

- 相对湿度：80%。

- 大气压力：86kpa∽106kpa

- 电源条件：

- 电源电压：单相正弦交流220V±22V

- 频率：50Hz±1Hz

- 各波长的紫外光源的窗口辐射度不小于10Uw/cM2

- 紫外光源照射窗口有效尺寸应不小于180mmX45mm

- 连续工作时间不大于4小时。

四.使用方法

1.将仪器的电源插座与带有接地保护的交流220V 50Hz三相电源插座相连。

2.如果使用254nm紫外光，把白色按键开关按下：如果使用365nm紫外光，把红色按键开关按下；如果使用混合光源，可同时按下色.红色按键开关。光源稳定1分-2分钟即可使用。

3.使用完毕，将按键开关松开。

五.注意事项

1.收货后请用户尽快开箱验货，如果不正常情况，请与收货后一周内与我公司联系，以便及时解决。

2.运输过程中应防止冲撞.震动.以免透紫玻璃和紫外灯管损坏。应贮放在湿度不超过93%.无腐蚀气体和通风清洁的室内。

3.仪器内部有一个保险丝座，内装保险丝管规格5X20.1A。

4.紫外灯管在正常使用中必然产生衰减.老化，根据使用频率灯管在3-12个月左右进行正常更换，此不属于保修范围。其它故障免费保修一年，以后出现故障，我常负责维修，合理收费。

六.日常维护保修方法

1.本仪器要放置在阴凉.干燥.无灰尘和无酸碱.蒸汽的地方。

2.紫外玻璃上如有污垢，可用酒精棉球擦干净。

七.对用户的服务承诺

本产品使用期限为5年

产品售出后保修一年：一年内非不当使用的，确属产品质量问题，负责修理。材料费.修理费.往返运费，全部免费。一年以上，负责维修。合理收取材料费，修理费。

八.运输. 贮存

1.运输：分析仪的运输按订货合同的规定执行。

2. 贮存：经包装后的产品，应存放在0℃-55℃.相对湿度不大于93%.无腐蚀气体.通风良好的室内。

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

厂址：海门市麒麟镇新马工业区紫琅路52号

电话：0513—82707780  0513—82707860

传真：0513—82703912

网址：www.ql-lab.com

装箱单

仪器名称:手提式紫外分析仪

型号：GL-9406

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 手提式紫外分析仪 | 1台 |
| 装箱单 | 2份 |
| 使用说明书 | 1份 |
| 保修卡 | 1份 |

GL—9406 手提式紫外分析仪

ISO9001:2008

使

用

说

明

海门市其林贝尔仪器制造有限公司