智能3D摇床

KB-700

用 户 手 册

ISO:2008

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

电话：0513-82707780  传真：0513-82703912

www.ql-lab.com

KB—700   智能型3D摇床

ISO9001：2008

产品执行标准编号：00004437

标准代号：Q320684  DVD03—2003

使用说明

KB-700型智能3D摇床系我公司参照德国GFL公司及德国海道尔夫产品加于改进的全新系列产品，仪器采用触摸式按键控制，中英文液晶显示，内置数字定时功能。仪器独具一流的流线型机体采用增强塑料成型技术，配备无刷直流电机启动、尼龙1010轴芯、铜制偏心套、硅橡胶传动带，使机体运转平稳且耐用。模压成型的天然橡胶平台能有效防止不慎溢出的酸碱溶液对机器的腐蚀，且极易清洗保洁，全方位运转方式为您全心打造满意的使用途径。

仪器广泛用于电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色和脱色时的振荡晃动，硝酸银染色时的固定，染色，显影等，放射自显影实验中X光底片的显影、定影、电泳转移后，纤维素膜的进一步处理，如分子杂交，抗原一抗体的反应和染色，并可用于细胞培养及细胞膜转移，且可放入低温及恒温箱中使用。机内驱动为全封闭直流电机，无热量，无噪音，无需保养。本仪器用途广泛，性能稳定，欢迎使用。

使用方法

将仪器平稳放入工作台上，插上电源，然后打开电源开关，将所需振荡物质放入仪器振动平台上，然后从小到大调节你所需要的振荡频率。如需使用时间定时设定，请将时间设定到合适状态。工作完毕，关闭电源，清洁台面。

技术指标

电源：220V    功率：35W

运转方式：三维/可调±3~15℃（手动）

频率：0～80转/分

旋幅：回旋半径15mm

定时范围：0～99.59小时

托盘尺寸：320mm×265mm

外型尺寸：370×335×145mm

操作步骤：

- 开机:开启电源开关，电源灯亮，显示屏显示：ENGLISH（上牌）、中文（下排）。按▼选择中文闪烁。

- 约2秒后听到滴声，屏显中文转速000（上牌），屏显中文定时000（下排）。

- 此时，如需时间设定，可选择定时时间，按  左移光标，按  右移光标，按▲光标指示数字加一，按  下移光标指示数字减一，定时值全0为不定时。

- 按●开始运行

- 按  暂停运行，再按一次  继续运行

- 按▲加速，按▲不放，快速加速

- 按▼ 减速，按▼不放，快速减速

- 定时时间到，停止运行，蜂鸣器报警

- 按●停止运行

仪器配备

电源线1根

保险丝2只×1A

保修卡1份

合格证1份

说明书1份

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

厂址：海门市麒麟镇新马工业区紫琅路52号

电话：0513—82707780  0513—82707860

传真：0513—82703912

网址：www.ql-lab.com