CE

VORTEX-6旋涡混合器

使

用

说

明

海门市其林贝尔仪器制造有限公司电话：0513-82707780

www.ql-lab.com

请在使用前仔细阅读

多功能旋涡混合器

VORTEX-6

使用说明

VORTEX-5型基础上推出VORTEX-6型旋涡混合器更独到地为您配备了光控装置,不需频繁地开关电源,完全改变原来的操作模式，可根据需要选择合适的混合方式。

- 打开仪器包装，取出仪器，将双向开关置于中间关闭状态，插入220V电源，将速度调节旋钮调到0档位，电源开关往上拨向“ON”档，此时仪器为连续工作状态，速度调节旋钮5档以下为平稳振动，5档以上为高速振动。电源开关向下为”TOUCH”点振模式、中间“OFF”为关闭状态。在使用该仪器时，不管开关键是“ON”或“TOUCH”状态，使用人员都必须和仪器保持30cm距离内，仪器才能感应到工作条件而启动进入工作状态，否则仪器无法感应到人体而不能启动工作。

- 在使用点振模式时（TOUCH）,仪器内部的调速功能将会自动关闭，此时，调速旋钮失去调速功能，使用者手持试管垂直压入振荡头中央，就能取得良好的混匀效果。再回到调速模式（ON）时，调速功能又恢复到正常状态。

- 如需使用VORTEX-H106组件上，请将左手伸入仪器上部的振荡头下面，用力压住仪器，用右手抓住原仪器振荡头垂直往上拔取即可。注意：振荡头内及电机转子头有凹凸面的位置，请在插入H106组件时对住凹凸面的位置，用手用力往里压，当听到轻微的咔嚓声说明已经卡住，如未听到咔嚓声，说明未卡紧，请按此步骤安装到位。

- 在使用H106组件时，请将调节旋钮调到7档以下，切勿超过面板刻度标线7的位置，如超过此线使用H106组件，机器会大幅移动，组件会被甩出或摔坏仪器，可能造成对人身的伤害。

- 在调换碗型振荡头时，请将左手伸入仪器上部的振荡头下面，用力压住仪器，右手用力垂直往上拔出平板振荡头，然后将碗型振荡头插入电机转子即可。

- 在使用H106组件离心管振荡板时，离心管不能单边插入或不均匀插入，必须均衡的分布插入，如不均衡可能导致仪器不平衡而最终损坏组件而连带损坏仪器。

正确地使用和维护仪器的正常，使其处于良好的工作状态，以延长使用寿命，长期保持仪器的整洁，切勿将溶液等流入机内。

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

厂址：海门市麒麟镇新马工业区紫琅路52号

电话：0513—82707780  0513—82707860

传真：0513—82703912

网址：www.ql-lab.com