版本号：2011-01

# YN-ZD型

不锈钢电热蒸馏水器

使

用

说

明

书

上海博迅实业有限公司医疗设备厂

SHANGHAI BOXUN INDUSTRY & COMMERCE Co.,Ltd. MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

一、适用范围

本产品使用自来水，以电加热方式产生蒸汽冷凝制取蒸馏水，供医疗卫生单位、实验室使用。

二、主要参数

| 规格 | 蒸馏水产量（L/h） | 功率（KW） | 电源电压（V） | 蒸馏水：冷却水 | 配置电热管（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5L/h | 5 | 4.5 | 交流220 | 1：8.5 | 4.5一支 |
| 10L/h | 10 | 7.5 | 交流380 | 1：8.5 | 2.5三支 |
| 20L/h | 20 | 13.5 | 交流380 | 1：8.5 | 4.5三支 |

三、结构特点

本仪器主要由冷凝器、蒸发锅、电热管三部分组成。主体材料均采用不锈钢薄板与不锈钢无缝管制成，外形美观。电加热管采用浸入式电热管热效率高。主要结构如下图：

四、安装要求

用户开箱后，先应阅读使用说明，并按图１；图２所示安装，本产品需固定安装使用，同时注意以下要求：

１．产品安全分类：Ｉ类，连续运行的普通型设备，使用时应保证保护接地良好。

２．电源：用户根据产品铭牌所示参数，按接线图接线，电源插座应有可靠接地，并应配有熔断器（用户电路中必须安装），保证使用安全，（5升、20升：25A；10升：15A）见（图2）。

３．水源：本产品进水用Φ10软管与蒸馏水器进水快卸接头连接。如用户供水管为1/2龙头时，可在进水软管另一端用生料带缠绕几圈插入1/2龙头内孔即可。蒸馏水出口请用白色胶管连接，将所产蒸馏水引入容器内（详见结构示意图）。

五、使用事项

1．为查阅随机文件标记。

2．在电源与水源均已安装就序后即可进行下面操作。

3．先将放水阀关闭，开启水源阀，使自来水从进水接头经冷凝器，再从回水管注入蒸发锅内，直至水位上升到溢水器高低水位指示中间处，即关闭水源。

4．接通电源加热，当蒸发锅内水沸腾产生蒸汽，同时冷凝器上部出气小孔有少量蒸汽喷出时，重新打开进水阀，配合观察溢水器水位，调节水源开关流量至高低水位指示中间位置为止。此时有冷却水从溢水器排出，当蒸发锅内开始沸腾后，为了保证生产蒸馏水量，必须保证有冷却水的供应（冷却水是蒸馏水产量的8倍左右，只有一部分从溢水器补充到蒸发锅内，大部分从溢水器的出水口排除）。

5．蒸馏水出口用白胶管导入容器收集即可。

六、注意事项

- 制备蒸馏水所用的自来水应符合《生活饮用水卫生标准》要求。

- 在蒸发锅未注水或溢水器未排出溢水时,切勿将工作电源开关闭合。

- 蒸馏水器工作时，由于水源压力不稳定，会使蒸馏水出水量及冷却水流量可能发生较大变化，用户应经常观察并及时调节水量大小至溢水器规定水位。

- 当溢水橡胶出水管与溢水器接口相接后，橡胶管的另一头出水口在使用中溢水须直排，必须保证橡胶管排水畅通向下，其弯角须大于90°，否则溢水器将产生水位不稳。

- 每天使用前应洗刷蒸发锅,并将存水排净,更换新鲜水,以保证水质。

- 蒸馏水器内水垢，可用弱酸或弱碱溶液洗刷。

- 新购进蒸馏水器，应先清洗，并通过2小时以上注水通电蒸发，直至取得蒸馏水符合要求,使用中切勿断水。

- 蒸馏水器在工作时，外表温度较高，切勿接触，防止烫伤。

- 橡胶密封使用日久后会老化，用户应及时更换。

- 用户需购备件及其它事宜，请与我公司联系。

不锈钢电热蒸馏水器

装  箱  单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设 备 | 1台 |  |
| 2 | 使用说明书 | 1份 |  |
| 3 | 合格证 | 1份 |  |
| 4 | 质量保修卡 | 1份 |  |
| 5 | 塑料管 | 各1 |  |
| 6 | 橡胶管 | 各1 |  |

上海博迅实业有限公司

上海博迅实业有限公司医疗设备厂

SHANGHAI BOXUN INDUSTRY & COMMERCE CO．，Ltd MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

总部销售地址：上海市中山北路198号 (申航大厦) 9层

总部电话：021-56980111               传真：021-56303876

销售部：021-56980111转各分机

生产基地：上海市松江区泖港镇中强路28号

总机：021-57866102 　021-57866206(直线)　传真：021-57866198

售后服务电话：021-57866322　　021-57866248

售后服务传真：021-57866155

邮编：201607

网址：www.boxun.com.cn

E-mail：boxun@boxun.com.cn           sales@boxun.com.cn