前    言

本厂专业生产的旋涡牌磁力搅拌器有悠久的历史，现已有单搅拌、加热、恒温、多工位、双向搅拌、大功率等各种功能，多种型号，自成系列，能满足用户的不同需要，是适用于化工、医疗等科研、教学、生产领域的理想实验仪器和生产设备。

95－1型  磁力搅拌器

使用说明

一、概况：该磁力搅拌器具有一般磁力搅拌器的搅拌、加热、自动恒温、定时等功能外，还增加了双向搅拌功能，即正转若干秒后自动换向，反转相同时间后再自动换向。自动换向可以调节。它能在较低转速时也能使介质充分混合，更适合于医疗、生化等领域的教学、科研的实验使用。

二、主要参数

电        源：AC220V±10％                             工作方式：连续

最大搅拌容量：2000ml                    调压功率：300W内可调

搅 拌 转  速：20～1400r/min             电机转矩：15mN·M

控 温 精  度：±1℃                          控温范围：室温～100℃

换 向 时  间：5～30s                    定时范围：20～120min

外 形 尺  寸：220×145×130mm（不包括表杆）

三．使用方法

1．试运转：在使用前，先进行空载试运转。接上电源，开启电源开关，指示灯亮，顺时针调节调速旋钮，细听可听到电机由慢到快的转动声。如有其它异常响声，必须查明原因。排除后才可使用。

2．搅拌运行：将机器放平，把存有溶液的容器放在工作台中心，容器中放入适当搅拌子一个，（必须使其吸入中央，平底容器用圆柱形搅拌子，球形容器用纺棰搅拌子）即可开机运转。容器不可是铁以及与磁性有关的材料制成，底厚不应大于10mm，且应平滑。搅拌转速应由慢到快逐步加速，加速太快容易使搅拌子逃脱。如搅拌子不在容器中央，可先开一下搅拌器，使其空转一下即关机，搅拌子会自动吸入中央。

3．如溶液在搅拌的同时需要加温，可将二芯插头（随机附件）插入机后的温度表插孔，升温指示灯亮，电炉发热，加热功率由温速旋钮调节，顺时针旋至最大时，本机的加热功率为300W，逆时针旋至最小时，在20W内。电压表显示电炉两端电压。

4．如溶液需要自动恒温时，用户可自配电接点水银温度计，将其两引线焊接在二芯插头上（焊接时两线头不能相碰），并将其插入溶液，用试管夹固定在表杆上，温度计不能碰到旋转的搅拌子，设定所需温度后即可自动控温。由于电炉有热惯性，在设定温度较低的溶液较少时，温度上升至设定温度，电炉断电（此时升温指示灯已熄灭，电压表显示为零），但溶液温度仍可能有所上升，影响控温精度，此时可适当调低加热功率。（注：电接点水银温度计系玻璃仪器，极易碎，且市场上较易购买，故本机不作随机附件）。

5．仪器使用完毕后，拔掉电源，清洁外表，待冷却后妥善保管。

6．注意事项：电源必须有可靠接地；容器内溶液不能装得过满，以免搅拌时溢出；该机不能单独用加热部分。

四．附件：搅拌子三个，长短表杆各一根，二芯加热插头一个。

上海司乐仪器有限公司

厂址：上海市闵行区金都路788号

电话：021-33505408   33504110                传真：021-33505408

邮编：201108                                 网址：www.sh-sile.com.cn