前  言

本厂专业生产的旋涡牌磁力搅拌器有悠久的历史，现已有单搅拌、加热、恒温、多工位、双向搅拌、大功率等各种功能，多种型号，自成系列，能满足用户的不同需要，是适用于化工、医疗、教研、教学生产领域的理想实验仪器和生产设备。

B11-3型    恒温磁力搅拌器

使用说明

一．概况：

该恒温磁力搅拌器有液体温度设定与测量，还有台面温度设定控制。这一改进能大大克服加热时温度过冲现象。搅拌部分采用直流三相无刷电机恒速控制，所以搅拌性能更好，特别在低速时可以以50转/分的转速启动运行。

二．主要参数

电    源：AC220V  ±10％  50Hz      工作方式：连续

最大搅拌容量20-5000ml　               　加热功率：600W

搅拌转速：0～1700r/min                电机转矩：40mN·M

台面温度设定：室温～330℃             台面尺寸：Φ140mm

台面安全温度：330℃

控温精度：±1℃                       控温范围：室温～250℃

液体内传感器温度设定：0～250℃       外形尺寸：280×160×110mm（不包括表杆）

传感器分度号：PT100                   重量：3.3kg

三．使用方法

1、 把仪器放置好后，先把台温和调速两个旋钮都调到“0”位，插上电源线。温度传感器要放置在容器内10mm以上的溶液中，这样才能保证温度传递正确性，把传感器引线连接到机身后的插座上。

2、 搅拌运行：把存有溶液的容器放在工作台（即电炉）中心，容器中放入适当搅拌子一个，（必须使其吸入中央，平底容器用圆柱形搅拌子，球形容器用纺棰搅拌子）即可开机运转，开关在机身左侧面。容器不可是铁以及与磁性有关的材料制成，底厚不应大于10mm，且应平滑。调节调速旋钮搅拌转速应由慢到快逐步加速，加速太快容易使搅拌子逃脱。如搅拌子不在容器中央，可先开一下搅拌器，使其空转一下即关机，搅拌子会自动吸入中央。

四．加热：

1、液体温度设定与测量：当温度传感器接通在仪器上时，该仪器刚开启时就停留在设定位置，设定灯亮，旋转调温旋钮，调节所需要的温度；按一下设定——测量按键，测量指示灯亮时，显示的是传感器测量的温度，液体需要加热、恒温，请把台温旋钮调节到液体所需要温度的2-3倍。（在使用中发现温度过冲较大时，选择1.5-2倍）

2、如实验时不能把温度传感器放置在溶液中测量温度，可拔掉温度传感器在仪器上的连线，这时显示屏自动转入台面温度设定与测量，在设定位置调节台温旋钮，把台温调到所需要的温度。

3、如不要加热，把台温旋钮调到“0”位即可。

五．附件：电源线1根，搅拌子1套，长短表杆各1根，温控传感器1个（分度号PT100铂电阻），温度传感器支架1个。

上海司乐仪器有限公司

厂址：上海市闵行区金都路788号

电话：021-33505408     33504110

传真：021-33505408

邮编：201108

网址：www.sh-sile.com.cn