前    言

本厂专业生产的旋涡牌磁力搅拌器有悠久的历史，现已有单搅拌、加热、恒温、多工位、双向搅拌、大功率等各种功能，多种型号，自成系列，能满足用户的不同需要，是适用于化工、医疗等科研、教学、生产领域的理想实验仪器和生产设备。

T09－1S型  磁力搅拌器

使用说明

一、概况：该恒温磁力搅拌器在原数字设定和测量温度数字显示基础上，由原来调节加热改为台面温度调节，这一改进能大大克服加热时温度过冲现象。

二、主要参数

电        源：AC220V±10％                                             工作方式：连续

最大搅拌容量：5000ml ×4                     加热功率：600W×4

搅 拌 转  速：50～1600r/min                 电机转矩：40mN·M

控 温 精  度：±1℃                               台面温度设定:室温～330℃

外 形 尺  寸：430×360×175mm（不包括表杆）  液体内传感器温度设定：0℃～250℃

三．使用方法

1．试运转：在使用前，先进行空载试运转。接上电源，开启电源开关，指示灯亮，顺时针调节调速旋钮，细听可听到电机由慢到快的转动声。如有其它异常响声，必须查明原因。排除后才可使用。

2．搅拌运行：将机器放平，把存有溶液的容器放在工作台中心，容器中放入适当搅拌子一个，（必须使其吸入中央，平底容器用圆柱形搅拌子，球形容器用纺棰搅拌子）即可开机运转。容器不可是铁以及与磁性有关的材料制成，底厚不应大于10mm，且应平滑。搅拌转速应由慢到快逐步加速，加速太快容易使搅拌子逃脱。如搅拌子不在容器中央，可先开一下搅拌器，使其空转一下即关机，搅拌子会自动吸入中央。

四．加热温度控制

1．把温度探头插到机身后的插座内，再放入对应位容器内溶液中，开启电源开关，电源指示灯亮。

2．温度设定：先把设定测量开关向上，即设定位置，再调节温度设定旋钮，显示屏显示的是您调节的设定温度。台面温度设定：可根据对加热容量和温度来设定。对加热温度低容量小者设定在较低台面温度，对加热量大温度较高者设定高的台面温度。一般台面温度设定=(温度设定值-20℃)×2

3．加热温度测量：把设定测量开关向下，即测量位置显示屏显示的是从探头测得的温度，当测得的温度低于设定的温度，电炉罩加热升温，指示灯亮；当测得的温度达到设定温度时或台面温度到达台面设定温度时，加热关闭，升温指示灯灭，当温度下降到低于设定温度，加热升温，升温指示灯又亮，反复动作，温度恒定位置。不插入温度传感时，显示屏自动转入台面温度设定值和测量值。

4．如不要加热，只要把台面温度旋钮调到零即可。

5．转速显示：旋动档位开关1-4。即可分别显示各位的转速。

五．附件：搅拌子4套，长短表杆各一根，温控传感器4个。（分度号PT100铂电阻）

上海司乐仪器有限公司

厂址：上海市闵行区梅陇镇金都路788号

电话：021-33505408   33504110                传真：021-33505408

邮编：201108                                 网址：www.sh-sile.com.cn