立式HD2025W 电动搅拌器

使用说明书

该电动搅拌器增加电子恒速电路，当你调节调速按键，设定在一定转速，增加负载，导致转速下降，测速信号电压下降，这时的给定信号电压不变。这两个信号在运算放大器比较后输出信号升高，让电机供给电压升高，增加转矩，转速基本不变，起到了恒速目的。恒速采用深度闭环，所以在低速时能在恒功率工作，调速采用轻触开关，如搅拌需要，可逆转工作,转速设定有记忆功能，还有定时功能。

一、技术参数：

1、速度控制范围：20~1300r/min                   2、电 机 功 率： 250W

3、电 机 转 矩： 1.2N·M                     4、工 作 电 压： AC100-220V

5、夹头夹持范围：≤Φ13mm                    6、最大搅拌容量（水）：>50000ml

7、适用介质粘度：0-100000mpas                  8、外型尺寸：450*350*720mm

9、转速显示:液晶屏   上行测得转速，下行转向和设定转速

10、定时范围:0~9999min                          11、重量：12kg

二、装箱单

搅拌头主机1台；底板1块；十字直角夹头1个；主标杆Φ18×720mm 1根；搅拌头1个；使用说明1份；合格证1个。

三、安全使用：

1、搅拌头转动会有危险，要注意身体、衣物和头发。同时防止搅拌液体溅出。

2、仪器一插上电源就进入待机状态，转速设定按↑、↓键。按一下变化10转，按下不动变化加速。

3、如搅拌需要要求倒转，在停转时先按↑键不放，再按M键，显示屏下行显示为-RS时放开M键，再放开↑键，显示屏下行显示为-RS为倒转，+RS为顺转。

4、定时设定，在停转时长按M键，进入定时状态显示屏上行：TIME SET，下行tim此时按↑、↓键设定搅拌定时时间（单位分钟），再次按下M键退出设定状态。如果设定定时时间为0，则搅拌器工作无定时。定时时间设定后一直保存在机内，每次开机都定时。如果不要定时时间调到“0”.

5、当搅拌负载超出该机功率时，搅拌因过载自动关闭，按M键进入待机状态。再按M键重新启动

上海司乐仪器有限公司

厂址：上海市闵行区金都路788号

电话：021-33505408   33504110                传真：021-33505408

邮编：201108                                 网址：www.sh-sile.com.cn