DT系列

超声波清洗机

使

用

说

明

书

宁波新芝生物科技股份有限公司

地址：宁波市国家高新技术区木槿路65号    邮编：315013

电话：0574-87134807  87133995       传真： 0574-87113393

网址：www.scientz.com              E-mail:zhf@scientz.com

一、概述

新芝系列超声波清洗机系引进国外先进技术、设备，经技术人员多年研制开发设计而成。其功能全、外观新、性能可靠，仪器采用大屏幕液晶显示，中央微机集中控制，有人机对话界面、超声时间、功率、槽内温度任意设定、数据保存等功能，并经技术监督局检测合格。

新芝系列超声波清洗机已广泛应用于医院、医药、学校、科研、石油、化工、轻工、冶金、机械、交通、国防等行业，对仪器、仪表、电子器件、电路板、半导体硅片、磁性材料、电镀件、五金件、光学镜片及零配件、音频磁头、涤纶过滤芯、喷丝板、乳胶模具、医疗器械、玻璃器皿、珠宝首饰、钟表零件、精密五金件、轴承、油嘴油泵及机械制造中零部件和几何形状复杂部件的深度清洗，特别对深孔、盲孔、凹凸面的污垢清洗是目前最理想的高效率、高精度的清洗设备。清洗时，选择加配相应的清洗液，清洗效果更好。

二、原理

超声波清洗机的超声波发生器产生的超音频电信号，通过换能器的压电逆变效应转换成同频率的机械振动，并以超音频纵波的形式在清洗溶液中密集向前辐射（超音频纵波在负压区和正压区中交替传播），产生数以万计的小气泡循环“爆破”，正是这些气泡在负压区形成并生长，在正压区迅速闭合即瞬间爆破，对被清洗物件表面、缝隙、空洞的细微局部形成高压轰击，达到清洗效果，致使污垢迅速剥离（这就是超声波清洗器特有的“空化”效应），使清洗表面达到清洗净化的目的。

三、主要技术指标（部分产品）

| 型 号 | 内 槽 | 容量 | 频 率 | 功 率 | 加热 功率 | 温度可调 | 排 水 孔 | 盖子 | 电脑 定时 分 | 网 架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长 ·宽 ·高 ( mm) | L | KHz | W | W | ℃ |  |  |  |  |
| SB-100DT | 240*140*100 | 3 | 40 | 120 | 600 | 室温--80 | 无 | 有 | 1-99 | 有 |
| SB-120DT | 240*140*150 | 5 | 40 | 120 | 600 | 室温--80 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| SB-3200DT | 300*155*150 | 7 | 40 | 180 | 800 | 室温--80 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| SB-4200DT | 300*240*200 | 14 | 40 | 400 | 800 | 室温--80 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| SB-5200DT | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 800 | 室温--80 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| SB-5200DT | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 800 | 室温--80 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| SB-5200DT | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 室温--80 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| SB25-12DT | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 室温--80 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| SB25-12DT | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 室温--80 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| SB-1000DT | 600*400*300 | 72 | 40 | 1000 | 1800 | 室温--80 | 有 | / | 有 | 有 |
| SB-1200DT | 600*450*300 | 80 | 40 | 1200 | 2400 | 室温--80 | 有 | / | 有 | 有 |
| SB -1500DT | 600×500×300 | 90 | 28 | 1500 | 7000 | 室温--80 | 有 | / | 有 | 有 |
| SB -3000DT | 800·600·600 | 288 | 28 | 3000 | 6000 | 室温--80 | 有 | / | 有 | 有 |
| SB-4500DT | 800·600·600 | 288 | 28 | 4500 | 6000 | 室温--80 | 有 | / | 有 | 有 |

四、使用方法

1、 超声波清洗机的使用电源为单相220V/AC或三相380V/AC,客户可根据实际需要选择,使用时请仔细确认电源制式标志（大功率的型号可按客户要求定制）。设备外壳需要良好接地。

2、清洗槽内必须加入清洗液或水。清洗液或水的液面高度不得低于清洗槽高度的三分之二。清洗时，请根据不同的清洗要求，添加洗涤剂，加强清洗效率，所有洗涤剂必须符合不腐蚀清洗机内槽、机体的要求，严禁用酸碱作清洗液。

3、将被清洗物质放入金属网篮内，根据清洗物的积垢程度，设定清洗时间，一般3-30分钟，特别难清洗的物质，可适当延长清洗时间。（严禁把被清洗物质直接放在清洗槽底使用）

4、将超声波清洗机的电源插头插入电源插座，开启电源开关设定好超声工作时间，按“启动/停止”键超声波开始工作，此时液面呈现珠网状波动，且伴有振响，表示清洗机已进入工作状态。再次按“启动/停止”键超声波停止工作。

5、较重的物件应通过挂具悬挂在清洗液中。

五、LED电脑定时

1、技术参数：

（1）时间设定范围：0-99分钟

（2）温度设定范围：0—80℃

（3）温度使用范围：室温—80℃

2、操作说明：显示、按键如图所示：

定时（m）               温度（℃）

▼

▲

●

▼

▲

减数      加数      启动/停止    减数       加数

打开电源,设定超声时间，按左边加数键加数，按左边减数键减数，设定你所需的超声工作时间。设定温度按右边加数键加数、按右边减数键减数，设定完毕后，按启动/停止键即开始超声工作，此时定时指示灯亮.如果中途想停止超声工作，再按启动/停止键即可。

同时按下右边的减数键和加数键,加热功能启动。如要停止加热，再次同时按减数键和加数键即可停止加热。如果设置温度低于实际温度，则加热不会启动，指示灯显示的是绿色。此时，显示的温度为实际的水温。当加热功能启动时，指示灯应为红色。温度到达设定值时,指示灯转为绿色。

在超声波工作状态下，设定时间无效，必须按启动/停止键停止超声波工作，修改你所要的时间参数，再按启动/停止键即开始工作，设定的超声时间已到，但温度未到设定值，此时超声工作已停止，加温仍在继续进行直到设定值为止。如用户要停止加温，可同时按减数键和加数键关闭加热功能或直接关闭电源。

六、安全注意事项

1、使用前，请仔细阅读操作说明书。

- 使用清洗机前，必须有可靠的接地装置。

- 工作现场严禁携带火种及明火作业。

注：在使用酒精、丙酮、汽油等挥发易燃液体时，应加盖，此时严禁使用加热功能。

- 清洗液的温度最好不高于60℃，否则会影响清洗效果,一般为常温和中温清洗。

5、槽内无清洗液，不得开机，以免清洗机空载受损。

6、较长时间不使用时，应将槽内清洗液放净，并将机体擦洗干净。

7、清洗机应放置在干燥、清洁的房间内使用，严禁放置在潮湿、污染、阳光直射的地方使用。

七、清洗液参照表

清洗溶液（介质）的种类:根据对象不同，选择不同的参数，以达到最好的清洗效果

| 清洗物件 | 洗涤剂名称 | 清洗液浓度 |
| --- | --- | --- |
| 机械配件 | 1、工业洗涤剂 2、工业超声波 洗涤剂 3、煤油、柴油、酒精、有机溶剂 | 1、5-10%或清洗需要 2、煤油、柴油浓度为100% 3、酒精、有机溶剂浓度为20-30% |
| 五 金 件 |  |  |
| 金 属 屑 |  |  |
| 金属氧化物 |  |  |
| 锈 迹 |  |  |
| 表 带 | 洗 涤 剂 | 5-10% |
| 工 件 |  |  |
| 抛 光 物件 | 抛光材料 洗 涤 剂 | 5-10% |
| 电子原件器 | 电器原件洗涤剂 | 5-10% |
| 电 路 板 |  |  |
| 光学仪器 | 光学器件洗涤剂 | 5-10% |
| 光学玻璃 |  |  |
| 磁性材料 | 磁性材料洗涤剂 | 5-10% |
| 金 银 | 宝石洗涤剂 | 5-10% |
| 珠 宝 |  |  |
| 白 金 |  |  |

八、影响超声波清洗效果的因素，主要有以下几种
1、超声波功率密度：功率密度越高,空化效果越强，清洗效果越好,清洗速度越快。对于难清洗的工件宜采用大功率密度，对于精密工件宜采用小功率密度。（一般清洗机的超声功率密度应选在1-2W/cm2）
2、超声波频率:频率越低,空化越好,频率越高,折反射效果越好。对于简单表面宜

采用低频，对于复杂表面及深孔盲孔宜采用高频。（20KHz、28KHz、40KHz、60KHz、80KHz）

3、清洗温度:超声波在40℃～50℃时空化最好。温度越高，越有利于污物分解，但当温度达到70℃～80℃以后，便影响超声波发挥作用，降低清洗效果。

4、清洗时间:清洗时间越长效果越好，特殊材料除外。

5、其他因素：影响因素很多，如清洗液和污垢的种类、性质等等。

九、维护和保养

本机属贵重设备，应由专人负责使用、维护和保养。要定期对设备进行全面检查。

a) 检查电源及输出线各接点有无松动、过热、受潮和接触不良。

b) 检查超声波电源冷却风机是否转动。

c) 检查清洗槽有无泄漏,检查清洗槽与放水口连接处有无渗漏。

d) 如发现超声波振子脱落或其他故障，请与厂方联系。

e) 不得使用酸碱度较高的清洗液，以免腐蚀清洗机的内槽。

十、装箱清单

清洗机                         1台

网篮                           1只

使用说明书                     1份

保修卡                         1份

合格证                         1份

用户反馈表                     1份