DY89-II

电动玻璃匀浆机

使

用

说

明

书

宁波新芝生物科技股份有限公司

地址：宁波国家科技园区木槿路65号    邮编：315013

电话：0574-87134807  87133995  传真： 0574-87113393

网址：www.scientz.com         E-mail:zhf@scientz.com

柔软的匀化处理，是当代获得组织细胞内的小器管，与生物学活蛋白最有效的方法之一。迄今，国内已有几种制备匀浆的器械，但还存在许多问题，最主要的缺点有二：1.细胞内小器管等破坏与变性大；2.工作效率低。本装置克服了现有国内同类产品所存在的上述问题，具有如下特色：

1、细胞内小器管膜的构造损坏少。

玻璃匀浆与四氟乳棒（匀浆杵子）之间设计得能进行稳定的细胞破碎，同时可外加冰水浴或盐水浴。因此，与叶片式匀浆器相比，细胞内的核、线粒体、小细胞、细胞质溶胶内的酶、蛋白质等的破坏与变性极少。

2、与叶片式匀浆器相比，本装置具有高收获率，并能进行柔软的均化。

3、与手动匀浆器相比，可进行更快、更安全的组织细胞匀浆。

4、考虑到用户对匀浆样品量有不同要求，本产品设计成可换用容量10ml、20ml的匀浆瓶供选用。

5、本仪器具有缓起动装置，从而可防止因开机受冲击电流带来的瞬间转速变化造成匀浆瓶破碎，由于本产品在国内首创，脑、肾、肝、脾、肌肉等许多动物和植物组织的匀浆，正等待用本装置来获取，我们深信：本仪器将是分子生物学、生物化学、医学、细胞学、农学和生物工程等单位有效的匀浆工具。

操作步骤

- 开箱后将手柄装上。

- 根据样品量，选用相应的匀浆瓶和匀浆杵子，拧松电机套下端连接螺纹（不用全部拧下），插入匀浆杵子后拧紧（如插入较紧时可边插边用手往上拧）。将瓶子夹在试管夹上，对好中心，握住手柄上下试动，至完全对直，再把瓶子夹紧，瓶外可放冰浴。

- 打开电源开关，把调速调至最小，右手把握控制手柄，运动至杵子配合到瓶口后，调节调速旋扭至所要的速度。即开始匀浆，控制手柄向下运动至瓶底部（不能太用力），再往上运动至与瓶配合处，往复运动至组织匀浆成水状或糊状。

技术指标

1、额定电压：220V   50HF        5、匀浆器规格：10ml、20ml。

2、输入功率：120W               6、外形尺寸：280×280×630。

3、转速：连续可调，50-2200转    7、重量：小于10Kg。

4、最大扭距：5Kg-Cm。           8、使用环境温度：0-30℃。

注意事项

- 本机严禁在匀浆杵子未放入匀浆器内时悬转，及无放入组织、液体等空研磨。

- 如使用中由于负载过大（往往运动过快）发生卡往时，应速向上运动。

- 当匀浆瓶未夹在试管夹上，需要匀浆时，可用手握着瓶子上下运动，但必须先取下试管夹。

附件清单

1、主机           1台               4、质量保证书（保修卡）  1份

2、电源线连插头     1根             5、保险丝3A          2只

3、10ml、20ml匀浆器及杵子 各1套    6、使用说明书     　　1份