- 用途及特点

根椐物理化学的定义，特质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度。在有机化学领域中，熔点测定是辨认物质本性的基本手段，也是纯度测定的重要方法之一。因此，熔点测定仪在化学工业、医药研究中据有重要地位，是生产药物、香料、染料及其他有机晶体物质的必备仪器。

WRR熔点仪是按照药典规定的熔点检测方法而设计的，该仪器利用电子技术实现温度程控，初熔和终熔数字显示。应用了线性校正的铂电阻作检测元件。仪器采用药典规定的毛细管作为样品管，通过高倍率的放大镜观察毛细管内样品的熔化过程，清晰直观，是制药、化工、染料、香料、橡胶等行业理想的熔点检测仪器。

- 规格及主要技术参数

- 熔点测定范围：40℃～280℃

- 熔点显示方式：液晶显示

- 显示最小读数：0.1℃

- 测定熔点的准确度：＜200℃±0.4℃

≥200℃±0.7℃

- 重复性：升温速度1℃/min时为0.3℃

- 起始温度设定准确度：±1℃

- 线性升温速度：0.5℃/min， 1.0℃/min，1.5℃/min，3℃/min四档

- 线性升温速率误差：10%

| 导热介质：硅油： 240℃270℃ | 约60小时 |
| --- | --- |
| 200℃240℃ | 约100小时 |
| 10℃220℃ | 约160小时 |
| ‹100℃ | 约250小时 |

- 仪器级别：本仪器符合JJG701－1990中的0.5级的技术要求

- 毛细管尺寸：内经：0.90mm～1.20mm

径厚：0.10mm～0.15m m

长度：120mm

12. 电源：AC220V±22V	50Hz±1Hz

13. 功率：250W

14. 尺寸(长、宽、高)：270mm×310mm×400mm

15. 质量(净重)12.5kg

- WRR熔点仪的工作原理

图1

在一个油浴循环管中，通过高倍率的放大镜观察毛细管内样品的熔化过程，温度检测采用直接插入油浴管中贴近毛细管底部的铂电阻作探头，所得的测温信号经非线校正、电压放大送至数字电压表进行温度显示，炉子温度是电子控制的，起始温度通过按键输入，经数模转换器(D/A)将数字量转换为模拟量，这一模拟量与测温单元所得温度模拟量一同输入调节器。由温度执行器进行加热或降温控制，当观察到样品刚开始熔化时，按一下初熔键，初熔即被存贮并显示；当观察到样品完全熔化呈全透明时，按一下终熔键，终熔即被存贮并目显示。

- 仪器结构

仪器正面视图如图2所示

1.电源开关键		11.－

2.初熔1				12.预置

3.终熔1				13.＋

4.初熔2				14.液晶显示区域

5.终熔2				15.观察窗

6.初熔3				16.观察屏

7.终熔3				17.毛细管插入口

8.升温				18.毛细管

9.←					19.顶盖

10. →

图2

仪器背面视图如图3所示：

20.散热风扇

21.电源电压选择开关

22.保险丝座

23.电源插座

24.溢油瓶

25.调节螺钉

26.溢出口

27.显示插座

28.内部功能调节器(用户不随便调节)

29.铂电阻插座

30.加热插座

图3

- 操作步骤

A.使用前准备工作

注意：进入正式测试前，必须进行使用前的准备工作。

- 硅油的灌入

用注射器(附件)吸取硅油(附件)10ml从溢出口(26)注入，重复6次，共需注入60ml硅油，然后将溢油瓶(24)套在溢出口(26)上。

- 油浴管的更换

如果需要更换油浴管，请按附录(一)的方法更换。

B.熔点测定

- 通过按键输入所需要的起始温度，设置的起温度应低于待测物质的熔点(不大于280℃)，根据线性升温速率，选择推荐台下表；供用户参考。

| 速率选择 | 起始温度低于熔点 |
| --- | --- |
| 0.5℃/min | 3℃ |
| 1℃/min | 3℃～5℃ |
| 1.5℃/min | 6℃～10℃ |
| 3℃/min | 9℃～15℃ |

2. 开始电源开关，开机显示：Welcome！经过短暂的显示后，出现以下画面：

ST：现在显示画面：

V：X.X			T：XXX

其中：V：X.X		表示前一次测量输入的升温速率

V：XXX		表示前一次测量输入的予置温度。

如果FLASH存储器工作不正常，显示Bad  eeprom，此时显示的升温速率与予置温度为系统内部默认值。V：1.0；T：100℃此时通过按键“←”、“→”选择升温速率、予置温度的百位、十位、个位。通过按键“＋”、“－”选择增量、减量。(选中的修改项为闪烁显示)选择完毕，按“予置”键。

现在显示画面为：

V：X.X			t：XXX			T：XXX.X↑

其中：V：X.X	表示为本次测量输入的升温速率；

t：XXX		表示本次测量输入的预置温度；

T：XXX.X	表示为现在的实际温度；

“↑”闪烁	表示现在温度低于设定温度；

“－”稳定	表示现在温度在设定温度范围内；

“↓”闪烁	表示现在温度高于设定温度。

现在已经进入升温阶段；同时此次的设定速率、予置温度保存到系统的FLASH存储器，以备下次使用。(如果FLASH存储器工作不正常，显示Write fault，表示本次信息未被储存)。仪器预热20分钟，温度稳定后，将装有待测物质的毛细管(14)从毛细管插入口内的小孔中置入到油浴管中。(插入及取出毛细管时必须小心谨慎，切勿折断)，按“升温”键。现在仪器根据设定的升温速率进入匀速升温阶段。画面显示如下：

V：X.X		t:XXX		T:XXX.X

F1：						E1：

F2：						E2：

F3：						E3：

V：X.X		表示本次测量设定的升温速率；

t：XXX		表示本次测量的设定的预置温度；

T：XXX.X	表示现在实际温度；

F1：	表示第一根毛细管的初熔值；

E1：	表示第一根毛细管的终熔值；

F2：	表示第二根毛细管的初熔值；

E2：	表示第二根毛细管的终熔值；

F3：	表示第三根毛细管的初熔值；

E3：	表示第三根毛细管的终熔值；

测量者可根据目视样品的溶解情况，按下相应的键盘，此时在相应位置显示并记录当前的温度值。(注意：初熔、终熔点的键盘只能按一次)三根毛细管的初熔、终熔值都记录后，系统自动转F(测量者如果想提前结束本次测量，按“予置”键，系统转F：)。

F：此时画面显示如下：

FR：XXX.X				ER：XXXX.X

F1：XXX.X				E1：XXX.X

F2：XXX.X				E2：XXX.X

F3：XXX.X				E3：XXX.X

FR：XXX.X		表示三根毛细管初熔值的平均值；

ER：XXX.X		表示三根毛细管终熔值的平均值；

到现在为止，一次测量结束。测量者谨慎取出测量完毕的毛细管。测量者如果想进行再次测量，按“予置”键返回，跳转步骤ST：。

- 使用注意事项

- 一般推荐用户先测量低熔点物质，后测高熔点物质。

- 样品必须按要求焙干，在干燥和洁净的碾钵中碾碎，用自由落体敲击毛细管使样品填装结实，填装高度应一致，具体要求应符合药典规定。

- 插入与取出毛细管时，必须小心谨慎，避免断裂。

- 线性升温速率不同，测定结果也不一致。

- 毛细管插入仪器前应用软布将外面沾污的物质清除，以免把油浴弄脏。

- 如要需要更换油浴管，请按附录(一)的方法进行。

- 为防止起火或触电事故,请不要让机器暴露在雨中或潮湿环境里,机内有危险的高压配件,因而不要打开机盖.维修人员进行

为防止触电，请务必使用带接地线的三芯电源插座。

拔电源头时，不要直接拉拔电源线，以防拉断。

- 仪器工作时黑盖范围内将会产生高温，当心烫伤。

如毛细管不慎断裂，待炉芯冷却后，请使用附件中的通针将取出。

- 仪器的维修及校验

- 仪器应在干燥通风的室内使用，切忌沾水，防止受潮。仪器采用三芯电源插头，接地端应接大地，不能用中线代替。

- 仪器使用的毛细管只允许本厂提供的产品，切忌用手工拉制的毛细管代用，以防太紧而断裂。

- 仪器使用的传温介质硅油必须用201－100甲基硅油，如用其它型号的硅油，则仪器应重新用标准品校验。

- 仪器经过长期使用后，如果油质发生变化，则应重新调换硅油，调换硅油的方法：关掉仪器电源，待油谷管冷却后，用附录(一)的方法卸下油浴管，然后清洗管子，再装入仪器内，重新注入硅油即可使用。

- 使用中如遇毛细管断裂，应先关掉电源，待炉子冷却后打开上盖，把断裂的毛细管取出，如果断裂的毛细管落入油浴管中，则用附录(一)的方法卸下油浴管，取出毛细管，然后再装入仪器内。

- 仪器应定期送制造厂或请我厂技术应用服务部派人进行校验。

- 观察窗放大镜应保持清洁，油浴管也应保持清洁，定期用软布擦去沾污的灰尘。

- 常见故障及处理的方法

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 照明灯不亮 | 灯坏 | 更换 |
| 使用一段时间后，读数不准 | 硅油氧化变质 | 更换 |
| 搅拌电机不转 | 电机坏 | 送厂修理 |
| 温度不受控制 | 电路板坏 | 送厂修理 |

- 附件一套(应符合装箱单的要求)

10、售后服务事项和生产者责任

- 对本厂产品实行三包“包修、包换、包退”。

- 本厂产品三包的期限为1年，以购货发票时间为准。

- 由于用户未按仪器使用说明书操作造成的仪器损坏，不属保修范围。

附录1

油浴管的装卸方法如下：

- 首先取下溢油瓶③，然后卸下侧板；

- 用手伸进仪器箱体内，一手托住油浴管，一手拉下弹簧①，沿如图方向转动，然后坚直向下再水平取出油浴管②，取出油浴管时，须小心谨慎，以免玻璃破损。

- 把油浴管装入仪器内，按下述方法相反次序进行。