沪制00000221号

JA系列电子精密天平操作说明

尊敬的用户:

感谢您选择越平科学仪器有限公司的产品。

本文档旨在提供您使用越平产品的相关信息，请在打开产品外包装后仔细阅读并妥善保存，以备需要之时使用。请根据装箱单查看选配部件是否齐全。

※ 越平公司拥有对本说明书的最终解释权。

※ 如有技术变更恕不另行通知。

※ 未经本公司的事先书面许可，本说明书不得以任何方式翻印或译成其它种语言。

注意：请勿擅自打开机壳（或后盖），维修检查可委托专业人员进行。

目 录

1.天平结构示意图

2.主要技术参数

3.使用环境

4.操作

4.1 校准

4.2 称重

4.３ 计数

4.4 百分比

4.5 单位转换

5.数据接口

6.JA系列天平的故障、排除

7.天平配备

- 天平结构示意图

结构示意图

1

3421

8

2421

45421

6765421

78765421

10

11

565421

9

1  秤盘         2  显示屏         3  显示开关键       4  计件数功能键

5  百分比键     6  单位转换键     7  校准键           8  去皮键

9  RS-232输出接口        10  水平仪       11  220V交流电源输入

显示屏示意图

5

%

g

13421

213421

3213421

43213421

- 操作指示

2   正、负号

3   称量数据

4   数据单位，即稳定标志

5   百分比符号

2. 主要技术参数

| 型 号 | JA11002 | JA21002 | JA31002 | JA21001 | JA31001 | JA41001 | JA51001 | JA61001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大称量 | 1100g | 2100g | 3100g | 2100g | 3100g | 4100g | 5100g | 6100g |
| 实际分度值 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| 检定分度值 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g | 1g | 1g | 1g | 1g |
| 校准砝码 | 1000g | 2000g | 2000g | 2000g | 2000g | 2000g | 5000g | 5000g |
| 线性误差 | ±0.01g | ±0.01g | ±0.01g | ±0.1g | ±0.1g | ±0.1g | ±0.1g | ±0.1g |
| 重复性误差 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| 秤盘尺寸 | Φ160mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出接口 | RS-232 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能 | 去皮、校准、计件数、百分比、单位转换、自动故障检测…… |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源及功耗 | 220V、 50Hz、 14VA |  |  |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸 | 320×200×110mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境要求 | 10℃～30℃ 、≤85%RH |  |  |  |  |  |  |  |

3.使用环境

对于JA系列天平，正确的安放地点是获取精确称量结果的关键。因此请

将天平置于稳定且水平的工作台上，避免震动、阳光照射和气流。实际上最佳的摆放位置是避风的角落、稳定且水平的工作台，尽可能远离门、窗、散热器以及空调装置的出风口。尽量保持空气干燥、四周无强磁场、环境温度变化不大，无腐蚀性气体。

4.操作

使用前准备工作

在您拆箱后，请根据装箱单检查配件是否齐全，如有缺失、损坏或型号不符，请及时与销售商联系，以便进行更换。

1）打开包装箱，取出天平；

2）用手帕或毛刷做好清洁工作；

3）将秤盘置放在天平主机上；

4）接通电源。

注意：为了提高电子天平在使用中的准确度，天平通电后，应进行预热，时间应不低于30分钟。

4.1 校准

T

经过预热的天平，在使用之前，都应进行校准，这样可以是您的天平达到最佳状态。

1）按去皮键   清除秤盘上的物品，按去皮键       ，使天平显示为“0.0g”。例如JA41001，

g

CAL

2）按校准键   按校准键      ，天平显示为“C”。例如，

3）加载校准砝码   参照“技术参数”表格加载校准砝码。

4）校准完毕   当天平显示校准砝码值，并发出“嘟”时，校准完毕，自动回到称重状态。这时，取下砝码即可。

g

CAL

T

注意 ： 当天平不稳定或秤盘上有物品时，按校准键       键后，天平显示出错信息“CE”，将秤盘上的物品拿掉按去皮键       ，重新进行校准操作。例如，

4.2 称重

校准后就可以进行称量操作了。

- 将待称物品放在秤盘上，当稳定标志“g”出现时，表示读数已稳

定，此时天平的显示值即为该物品的质量。例如，

g

T

g

如需在秤盘上称第二种物品，可按去皮键       ，使天平显示为“0.0g”。例如，

- 放上第二种物品，显示值即为该物品的质量。

g

T

这时，再按去皮键      ，使天平显示为“0.0g”。

g

- 将天平上的物品全部拿掉，天平显示两物品的总质量。

g

4.3 计件数

T

该天平具有计算物品个数的功能。

1） 清除秤盘上的物品，按去皮键      ，使天平显示为“0.0g”。例如，

g

PCS

2） 将需计件数的物品清点10个于秤盘上，待读数稳定后，按计件数键      ，天平进入计件数工作状态，显示“10n”。例如，

n

3） 此时在秤盘上添加或拿掉若干个物品，天平自动显示秤盘上物品的个数。例如，

n

4） 如需知道秤盘上物品的质量，可按转换键      ，物品的个数就转换成对应的质量，再按转换键，质量又换成个数。

g

PCS

5）如要退出计件数工作状态，可在计件数工作状态下，再按计件数键      即可。

注意：1）不同的物品应不同设置；

2）物品单个质量应大于10d，且相互间的质量差应小于天平的精度；

3）计件功能的样本数出厂设置为10，还有20、40、80可供选择。

4.4 百分比

T

该天平具有百分比功能，可计算出两次称量之间的质量比率。

g

1）清除秤盘上的物品，按去皮键      ，使天平显示为“0.0g”。例如，

%

%

2）将参考样品置于秤盘上，待读数稳定后，按百分比键      ，天平进入百分比工作状态，显示“100%”。例如，

3）此时在秤盘上添加或拿掉若干个物品，天平的显示即为秤盘上物品质量占参考样本质量的百分只几。

%

T

4）如需知道在秤盘中增加或减少的物品占参考样品质量的百分之几，可先按去皮键      ，使天平显示为“0%”，然后再进行增加或减少物品的操作即可。例如，

%

5）如需知道秤盘上物品的质量，可按转换键      ，物品的百分比转换成对应的质量，再按转换键      ，质量又换成百分比。例如，

g

%

如要退出百分比工作状态，可在百分比工作状态下，再按一次百分比键       即可。

注意：1）不同的物品应不同设置；

2）参考样品质量不应小于最大称量的30%，否则回显示“E1”，例如，

这时应重新设置样品。

4.5 单位转换

该天平具有质量单位g与其它质量单位（如ct）的转换功能。

T

g

1）清除秤盘上的物品，按去皮键      ，使天平显示为“0.0g”。例如，

2）将带册物品置于称盘之上，当稳定表示“g”出现时，表示读数已稳定，此时天平的显示值即为该物品的质量。例如，

g

ct

3）按单位转换键      ，天平的显示值为克拉单位示值状态。例如，

4）再按单位转换键      ，天平的显示值又为克单位示值。例如

g

5 数据接口

该天平拥有RS-232输出接口，可与计算机、电子天平记录仪器等外部设备相连。

6 JA系列天平的故障、排除

| 故障现象 | 原因 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 显示不亮 | 电源未通电 | 检查电源与电线 |
| 显示L | 秤盘没放好 | 重新放置秤盘 |
|  | 天平没校准 | 重新校准天平 |
| 显示H | 超重 | 拿掉秤盘上的物品 |
|  | 天平校准出错 | 重新校准天平 |
| 显示值不稳定 | 秤盘没放好 | 重新放置秤盘 |
|  | 有振动或气流 | 选择合适的环境 |
| 显示值误差大 | 称重前没去皮 | 使用前先去皮 |
|  | 天平没校准 | 重新校准天平 |

7.天平配备

天平主机   …………………………………………   1台

秤盘       …………………………………………   1套

电源线     …………………………………………   1根

合格证     …………………………………………   1份

说明书     …………………………………………   1份

保修卡     …………………………………………   1份